Ficha técnica 107080 del NEUROESTIMULADOR CON ACELEROMETRO MULTIAXIAL (formulario 9875)

NEUROESTIMULADOR CON ACELEROMETRO MULTIAXIAL Y ELECTROMIOGRAFIA

Descripción:

Para aplicar estímulos eléctricos que permitan:

1. Localizar y bloquear nervios periféricos.

2. Mapear nervios periféricos.

3. Monitorizar la profundidad del bloqueo neuromuscular durante anestesia general o en la aplicación de relajantes neuromusculares.

Especificaciones:

1.	Equipo portátil.

2.	Selección de modos mediante cable o botones (localizador de nervios, mapeo de nervios y monitoreo de bloqueo neuromuscular).

3.	Pantalla:

3.1.	Alfanumérica.

3.2.	Presentación gráfica de la respuesta a estímulos durante monitorización del bloqueo neuromuscular.

3.3.	Indicadores (según modo) de:

3.3.1.	Modo de funcionamiento.

3.3.2.	Intensidad de corriente.

3.3.3.	Corriente real aplicada.

3.3.4.	Amplitud de pulso.

3.3.5.	Frecuencia de estímulo

3.3.6.	Nivel de Carga de la batería.

4.	 Rango de corriente:

4.1.	Mapeo de nervios: 0.0-20 mA (transcutánea).

4.2.	Localización de nervios: 0.0-5.0mA (invasiva).

4.3.	Monitorización del bloqueo neuromuscular: 0-80 mA (transcutánea).

5.	Modo de estimulación para monitorización de bloqueo neuromuscular mediante:

5.1.	Modo de tren de cuatro estímulos (TOF).

5.2.	Modo de doble ráfaga (DB).

5.3.	Modo de recuento post tetánico. (PTC).

5.4.	Modo de contracción (TWI).

5.5.	Estimulación tetánica (TET)

Se agrega

5.6 Monitorización de relajantes musculares despolarizantes (DEP)

5.7 Modo Auto

6.	Alimentación por medio de baterías alcalinas.

Alimentación por medio de baterías alcalinas o de iones de litio.

Accesorios:

1.	Cables para localización de nervios.

2.	Cable para mapeo/localización de nervios.

3.	Cable para monitorización de bloqueo neuromuscular con acelerómetro.

4.	Maletín para guardar y transportar el equipo.

Se agrega:

5. electrodos desechables para electromiografía adultos.

6. electrodos desechables para electromiografía niños.

7. electrodos desechables para Neuroestimulación transcutánea NMT.

8. cable de alimentación.

9. Cables para transferencia de datos.

ACCESORIOS: LA UNIDAD EJECUTORA ESPECIFICARÁ EN SU REQUISICIÓN LOS ACCESORIOS Y LA CANTIDAD QUE REQUIERA DE ACUERDO A SU NECESIDAD; CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA.

Observaciones:

  - Garantía de tres (3) años mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de aceptación a satisfacción.

- Dos (2) ejemplares del manual de operación y funcionamiento en español.

- Un (1) ejemplar de manual de servicio técnico, debe incluir lista de partes, diagramas eléctricos y electrónicos.

- Brindar entrenamiento de operación de 16 horas mínimo dividido en sesiones a conveniencia del peticionario, al personal usuario del servicio y personal biomedico que tendrá a su cargo la operación del equipo.

- Certificación del fabricante en donde confirme disponibilidad de piezas de repuestos por un periodo de 7 años mínimo.