DISPOSITIVO ECG PORTATIL DE 8-12 DERIVACIONES GRADO HOSPITALARIO PARA USO CON APLICACIÓN MÓVIL (formulario 24102).

Descripción: INDICADO PARA EL REGISTRO DE ELECTROCARDIOGRAMA DE 8 A 12 DERIVACIONES, PARA USO MEDIANTE TELÉFONO MÓVIL O TABLETA, QUE PERMITA LA ADQUISICIÓN DE UN ECG DE EXCELENTE CALIDAD EN CUALQUIER LUGAR DE LA CONSULTA.

Especificaciones técnicas:
1. Electrocardiógrafo Portátil 
1.1. Capacidad para el Registro de ECG de 8 derivaciones en versión paciente y de 12 derivaciones en versión operador sanitario de grado hospitalario. 
1.2. Trasmisión de ECG mediante tecnología Bluetooth 
1.2.1. Versión Bluetooth de 4.0 o mayor, Banda: 2.4 GHz ISM , Rango: 2.400 – 2.4835 GHz, Canales BLE: 40 canales (cada uno de 2 MHz). 
1.3. Luz led indicadora: 
1.3.1. Luz fija: Encendido/Conectado. 
1.3.2. Destello cada 0.3 segundos: Encendido/Actualizando. 
1.3.3. Destello cada 1 segundo: Encendido/Midiendo. 
1.3.4. Destello cada 5 segundos: Apagado/En carga. 
1.3.5. Parpadea tres (3) veces y se apaga: Encendido/Batería descargada. 
1.4. Modulo de guía al usuario para la correcta colocación de los electrodos mediante tecnología de realidad aumentada a través de la cámara del teléfono inteligente o tableta. 
1.5. Capacidad para comparar registros actuales con registros anteriores de los pacientes en la aplicación. 
1.6. Verificación automática de la aplicación del dispositivo para alertar cuando esta conectado el paciente. 
1.7. Capacidad de filtrado para reducir o eliminar interferencias de baja frecuencia, artefactos por movimiento, variaciones respiratorias y fluctuaciones de la línea base. 
1.8. Batería: 
1.8.1. Con capacidad para durar hasta 24 horas en su estado totalmente cargado o mayor 
1.8.2. Tiempo de carga hasta el 90% de 2 horas o menor 
1.8.3. Capacidad para realizar 40 registros en una carga completa de la batería o mayor. 
1.9. Con bolso cargador 
1.9.1. Con carga inalámbrica directa 
1.9.2. Con soporte para apoya el dispositivo mientras se realiza la toma del ECG. 
1.9.3. Con protección IP22 O mayor. 
1.9.4. Con correa para fijar el dispositivo al cuello del paciente para la toma del ECG. 
1.10. Compatible con sistema Google Play (Android) o App Store (iOS). 


Accesorios: 
1.0. Teléfono móvil o una Tableta: 
1.1.Tamaño Mínimo de Pantalla: 6.0" 
1.2.Memoria RAM mínima: 3 GB 
1.3.Almacenamiento mínimo libre: 5 GB 
1.4.Tipo de Pantalla: LCD IPS | Velocidad de actualización de 60 Hz 
1.5. Resolución Mínima de Pantalla: HD+ (1600 x 720) | 269 ppi. 
1.6. Con Cámara trasera: Mínimo 13 MP. 1.7. Con Cámara Frontal: Mínimo 5 MP 1.8. Funcionalidad de Bluetooth 4.0 o Superior 
1.9. Funcionalidad de Wi-Fi 
1.10. Funcionalidad de GPS 
1.11. Con sensores de Acelerómetro, sensor de proximidad, luz ambiental, giroscopio. 
1.12. Sistema Operativo: Android, IOS o iPadOS. 2.0. Paquete de 60 electrodos adhesivos desechables tipo gel, conector: tipo botón, estándar.


Observaciones: 
1. Garantía de tres (3) años mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de aceptación a satisfacción. 
2. Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido 3. Certificación del fabricante en donde confirme disponibilidad de piezas y repuestos necesarios para el funcionamiento del equipo por un periodo de 7 años mínimo. 

Para el ganador definitivo al momento de la entrega: 
1. Dos (2) ejemplares del manual de operación y funcionamiento en español.
 2. Un (1) ejemplar del manual de servicio técnico, debe incluir lista de partes, diagramas eléctricos y electrónicos. 
3. Presentar programa de mantenimiento preventivo que brindará cada seis (6) meses o cuando lo solicite la Unidad ejecutora, durante el periodo de garantía. 
4. Brindar entrenamiento de operación de cuatro (4) horas mínimo, al personal usuario del servicio que tendrá a su cargo la operación del equipo. 
5. Brindar entrenamiento de mantenimiento y reparación de cuatro (4) horas mínimo, al personal técnico de Biomédica que tendrá a su cargo el mantenimiento y reparación del equipo después de la garantía.
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