SISTEMA DE RADIOFRECUENCIA PARA LA ABLACION Y COAGULACION DE TEJIDOS, formulario 23343.
Descripción: Generador de radiofrecuencia mediante microprocesador y software, para ser utilizado en la coagulación y ablación de tejidos, vasos y huesos.

Especificaciones:

1.
Generador de radiofrecuencia:
1.1.
Generador:
1.1.1.
Que proporciona hasta 140 vatios de energía de radiofrecuencia.
1.1.2.
Con pantalla LCD.
1.1.3.
Dimensiones: 32.2 cm (ancho) X 39.1 cm (profundidad) X 22.6 cm (alto) 

1.1.4.
Peso de: 10.6 kg. 

1.1.5.
Dial para ajustar los valores.
1.1.6.
Modos de operación del sistema.
1.1.6.1.
Modo automático.
1.1.6.2.
Modo de temperatura.
1.1.6.3.
Modo manual.
1.1.6.4.
Modo de impedancia.
1.1.7.
El generador mide y muestra continuamente la potencia de salida de RF, la impedancia del tejido y el tiempo transcurrido de suministro de RF.
1.1.8.
Rango de medición de la temperatura entre 1 °C y 200 °C.
1.1.9.
Medición de impedancia con valores de 25 a 1000 ohmios.
1.1.10.
Puerto para la conexión de un pedal, puerto para la conexión de catéter y puerto para la conexión del electrodo dispersivo.
1.1.11.
Puerto USB.
1.2.
Pedal.
1.2.1.
Para el control del inicio y detención de la salida de radiofrecuencia.
1.2.2.
Con un cable que mide 3,000 mm.
1.2.3.
Peso de: 290 g.

1.2.4.
Dimensiones: 72 mm de ancho x 98 mm de profundidad x 32 mm de alto.
1.3.
Cable de conexión del electrodo dispersivo.
1.3.1.
Cable de conexión del electrodo dispersivo con 2 pines.
1.3.2.
Con clip para el electrodo dispersivo.
1.3.3.
Cable con longitud de 4,000 mm.
1.3.4.
Peso de: 190 g.

1.4.
Electrodo dispersivo.
1.4.1.
Electrodo dispersivo de clip.
1.4.2.
Tamaños: 180 mm x 124 mm, 180 mm x 120 mm, 185 mm x 117 mm.
1.5.
Bomba de enfriamiento.
1.5.1.
Para transferir soluciones frías a los electrodos.
1.5.2.
Revoluciones por minuto: 30-500 rpm.
1.5.3.
Dimensiones 200 mm de ancho x 274 mm de profundidad x 210 mm de alto.
1.5.4.
Peso: 3.75 Kg.
1.6.
Cable de conexión con la bomba de enfriamiento.
1.6.1.
Comunica el generador con la bomba de enfriamiento.
1.6.2.
Longitud: 1,800 mm.
1.6.3.
Peso: 115gr.

1.6.4.
Tipo de cable: SERIAL M-F CABLE.

ACCESORIOS:
1. Electrodo de radiofrecuencia para tiroides.

1.1. Para ablación tiroidea percutánea.

1.2. Beneficio: Preservación de la función tiroidea.

1.3. Procedimiento mínimamente invasivo.

1.4. Electrodo entre 18G y 19G.

1.5. Longitud del electrodo de 7 cm a 10 cm.

1.6. Elemento térmico (punta activa) con medidas de 3 mm a 15 mm.

1.7. Tipo: de punta refrigerada.

2. Electrodo de radiofrecuencia para fibromas uterinos (miomas) y adenomiosis.

2.1. Tipos de abordaje: transvaginal, transcervical y laparoscópico.

2.2. Procedimiento mínimamente invasivo.

2.3. Diámetro de 1.5 mm o 1.65 mm.

2.4. Longitud de 25 cm a 35 cm.

2.5. Elemento térmico (punta activa) 0.5 cm, 1.0 cm, 1.5 cm, 2.0 cm, 2.5 cm, 3.0 cm o 4.0 cm.

2.6. Tipo: punta refrigerada o punta de refrigerada de exposición variable.

3. Electrodo para la ablación de endometrio.

3.1. Condición médica: menorragia.

3.2. Beneficio: preservación del útero.

3.3. Diámetro de 5 mm.

3.4. Longitud 23 cm

3.5. Elemento térmico de 0.5 cm, 1.0 cm, 2.0 cm, 2.5 cm, 3.00 cm o 3.5 cm.

3.6. Tipo de punta: por control de temperatura.

4. Electrodo para la ablación endovenosa.

4.1. Compatible con introductor 7 Fr.

4.2. Compatible con guía 0.025”.

4.3. Longitud total: 45 cm, 60 cm, 70 cm, 90 cm o 100 cm.

4.4. Longitud del elemento térmico: 1 cm, 1.5 cm, 2.0 cm, 3.0 cm o 7.0 cm.

LA INSTITUCION SOLICITARA ACCESORIO QUE REQUIERA EL SERVICIO PETICIONARIO

Observaciones:
1. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización del producto.

2. Los accesorios consumibles deben traer impreso divisible la fecha de manufacturación y vencimiento, esterilidad el producto no menor a 12 meses a partir de la fecha de entrega, lote, marca del fabricante y país de origen.

MQ/CSS/Homologación 26-03-2026/11:00 a.m.-em
Página 2 de 2

