- Ficha técnica 107390 de la LAMPARA PARA CIRUGIA MAYOR DE DOS CABEZALES CON ILUMINACION TIPO LED (formulario 6853).

Descripción: Lámpara para cirugía mayor de suspensión cielítica utilizada para mejorar la visibilidad de los cirujanos en los procedimientos quirúrgicos

Especificaciones:

- Lámparas cielítica compuestas por dos cúpulas o cabezales de iluminación LED.

- Con control de sombra.

- Sistema automático de compensación de luz.

- Con un mínimo de cuatro (4) articulaciones por brazo.

- Los movimientos de los cabezales como mínimo deben de ser de 270º en el eje horizontal y 90º o más en el eje vertical.

- El control de encendido, apagado y control de intensidad debe estar ubicados en los cabezales y con control de pared.

- Compatible con flujo laminar para así evitar turbulencias de aire en el área operatoria.

- La iluminación debe ser regulable sin variación de color.

- Poseer el sistema de adaptador para cámaras.

- Temperatura de color de 3800 k o mayor, índice de rendimiento cromático 90 % o mayor.

- Vida útil mínima de los LED 25,000 horas o mayor.

- Diámetro de campo de luz de las dos lámparas entre 16 cm y 36 cm.

- Debe proporcionar iluminación en profundidad de 75 cm o mayor o su equivalencia en milímetros.

- Nivel de iluminación entre 100,000 y 160,000 LUX.

- Manubrio o empuñadura reusable, esterilizable y manubrios o empuñadura de un solo uso.

- Un cabezal o brazo habilitado para conexión de cámara de video, a solicitud de la Unidad Ejecutora.

- Un cabezal o brazo habilitado para conexión de pantalla, a solicitud de la Unidad Ejecutora.

- Alimentación eléctrica entre 100 -120V, 60Hz o autorregulable.

ACCESORIOS:

1.	Manubrios o empuñaduras reutilizables esterilizables.

2.	Manubrios o empuñaduras de un solo uso.

3.	Cámara de video estándar y de alta definición compatible. La Unidad Ejecutora describirá el tipo de cámara.

Cámara de Video estándar o HD, Full HD

4.	Monitor grado medico de 27 pulgadas o más con brazo en la base de lámpara o en otro punto del quirófano

Monitor TFT, 4K, HD, Full HD

LA UNIDAD EJECUTORA DEBERÁ ESPECIFICAR CADA UNO DE LOS ACCESORIOS, TAMAÑO DEL MONITOR Y LA CANTIDAD QUE REQUIERA; PUEDEN SER ADQUIRIDOS CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA Y DEBEN PRESENTAR EL CERTIFICADO DE CRITERIO TÉCNICO DEL EQUIPO.

Observaciones:

- La unidad ejecutora debe solicitar una inspección de campo a los proveedores antes de convocar el acto público para establecer las condiciones de instalación.

- El ganador definitivo debe entregar e instalar la lámpara de acuerdo al término estipulado en la requisición.

- Garantía de tres (3) años mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de aceptación a satisfacción. Sistema de iluminación LED con garantía de 5 años mínima.

- Dos (2) ejemplares del manual de operación y funcionamiento en español.

- Un (1) ejemplar del manual de servicio técnico, debe incluir lista de partes, diagramas eléctricos y electrónicos.

- Presentar programa de mantenimiento preventivo y correctivo, que brindará cada seis (6) meses o cuando lo solicite la Unidad Ejecutora, durante el período de garantía.

- Brindar entrenamiento de operación de 8 horas mínimo, al personal de servicio del salón de operaciones, que tendrá a su cargo la operación del equipo.

- Brindar entrenamiento de mantenimiento y reparación de 40 horas mínimo, al personal de biomédica que tendrá a su cargo el mantenimiento y reparación del equipo después de la garantía.

- Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido.

- Certificación emitida por el fabricante en donde confirmen la disponibilidad de piezas de repuestos por un periodo de 7 años mínimo.

- Ficha técnica 103822 de la LAMPARA PARA CIRUGIA MAYOR DE TRES CABEZALES CON ILUMINACION DE TIPO LED (6854)

Descripción: Lámpara para cirugía mayor de suspensión cieletica utilizada para mejorar la visibilidad de los cirujanos en los procedimientos quirúrgicos.

Especificaciones:

1.	Lámparas cielíticas compuestas por tres cúpulas o cabezales de iluminación LED.

2.	Con control de sombra.

3.	Mínimo de articulaciones cuatro (4) por brazo.

4.	Los movimientos del los cabezales como mínimo deben de ser de 300° en el eje horizontal y 90° o más en el eje vertical.

5.	El control de encendido, apagado y control de intensidad debe estar ubicados en los cabezales y con control de pared.

6.	Compatible con flujo laminar para así evitar turbulencias de aire en el área operatoria.

7.	La iluminación debe ser regulable sin variación de color.

8.	Poseer el sistema de adaptador para cámaras.

9.	Temperatura de color desde 3800 k o mayor, índice de rendimiento cromático 90 % o mayor.

10.	Vida útil mínima de los LED 25,000 horas o mayor.

11.	Diámetro de campo de luz de las tres lámparas entre 16cm y 36cm.

12.	Debe proporcionar iluminación en profundidad de 75cm o mayor o su equivalencia en milímetros.

13.	Nivel de iluminación entre 100,000 y 160,000 LUX.

14.	Manubrio o empuñadura reusable, esterilizable y manubrio o empuñadura de un solo uso.

15.	Un cabezal o brazo habilitado para conexión de cámara de video, a solicitud de la Unidad Ejecutora.

16.	Un cabezal o brazo habilitado para conexión de pantalla, a solicitud de la Unidad Ejecutora.

17.	Alimentación eléctrica entre 100 -120V, 60Hz o autorregulable.

ACCESORIOS: (LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITANTE DESCRIBIRÁ EN SU REQUISICIÓN LOS ACCESORIOS Y LAS CANTIDADES DE ACUERDO A SU NECESIDAD)

1.	Manubrios o empuñaduras reutilizables esterilizables.

2.	Manubrios o empuñaduras de un solo uso.

3.	Cámara de Video estándar y de alta definición compatible. La Unidad Ejecutora describirá el tipo de cámara.

Cámara de video estándar o HD, Full HD

4.	Monitor TFT o LCD de matriz activa grado médico con brazo en la base de lámpara.

Monitor TFT. 4 K, HD, Full HD

LOS ACCESORIOS PUEDEN SER ADQUIRIDOS CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA.

Observaciones para el pliego de cargos:

- La unidad ejecutora debe solicitar una inspección de campo a los proveedores antes de convocar el acto público para establecer las condiciones de instalación.

- El ganador definitivo debe entregar e instalar la lámpara de acuerdo al término estipulado en la requisición.

- Garantía de tres (3) años mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de aceptación a satisfacción. Sistema de iluminación LED con garantía de 5 años mínima.

- Dos (2) ejemplares del manual de operación y funcionamiento en español.

- Un (1) ejemplar del manual de servicio técnico, debe incluir lista de partes, diagramas eléctricos y electrónicos.

- Presentar programa de mantenimiento preventivo y correctivo, que brindará cada seis (6) meses o cuando lo solicite la Unidad Ejecutora, durante el período de garantía.

- Brindar entrenamiento de operación de 8 horas mínimo, al personal de servicio del salón de operaciones, que tendrá a su cargo la operación del equipo.

- Brindar entrenamiento de mantenimiento y reparación de 40 horas mínimo, al personal de biomédica que tendrá a su cargo el mantenimiento y reparación del equipo después de la garantía.

- Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido.

- Certificación emitida por el fabricante en donde confirmen la disponibilidad de piezas de repuestos por un periodo de 7 años mínimo.

- Ficha técnica 40040 de la MESA DE CIRUGIA MANUAL CON ACCESORIOS PARA CIRUGIA GENERAL (formulario 6852)

Descripción: Las mesas de cirugía son utilizadas en los procedimientos quirúrgicos para colocar al paciente en la posición que se necesite dependiendo de la complejidad de la cirugía.

Especificaciones:

1.	Funcionamiento.

2.	Funciones de trendelenburg y reversa desde 0 grados a 25 grados o más, lateral de 18 grados o más y posición flex - reflex (flexionar elevando y bajando el tronco y extremidades inferiores)

Funcionamiento a) electromecánica b) Electrohidráulica

3.	Con sistema de fijación al piso.

4.	Con capacidad para bajar la mesa a 29 pulgadas o menos, y para subir a 38 pulgadas o más.

5.	Capacidad de 300 libras o más con paciente en posición horizontal o su equivalente en Kg.

6.	Base y pedestal resistente a la corrosión, de metal inoxidable, que permita el uso del arco en C.

7.	De cuatro secciones o más: cabeza, tórax, abdomen y piernas.

8.	Ancho de la mesa entre 19.6 y 24 pulgadas y largo entre 75 a 85 pulgadas o su equivalente en cm.

9.	Sistema elevador de riñón de 3 pulgadas mínimo o posición flexible anatómica.

10.	Sistema de tope o túnel radiográfico.

11.	Debe tener ruedas para movilización o transporte.

Agregar como punto adicional:

12. Alimentación eléctrica entre 110/120 V, 60 Hz o autorregulable o conmutable.

13. Batería o corriente eléctrica

ACCESORIOS

1.	Marco de anestesia tipo alado o en "L" con sus fijadores.

2.	Colchoneta de 2 a 3 pulgadas de espesor.

3.	Soporte de piernas con colchoneta y con correas para fijar las piernas.

4.	Restringidor de paciente de material conductivo.

5.	Soporte de brazo con colchoneta para cirugías laterales.

6.	Par de soporte de brazo con colchoneta para cirugía general con correas.

Observaciones para el pliego de cargo:

- Garantía de dos (2) años mínimo en piezas y mano de obra a partir de la fecha de aceptación a satisfacción, por desperfecto de fabricación.

- Incluir dos (1) ejemplar del manual de operación y funcionamiento en español.

- Incluir dos (1) ejemplar del manual de servicio técnico, debe incluir lista de partes, diagramas eléctricos y electrónicos.

- Presentar programa de mantenimiento preventivo y correctivo, que brindar cada seis (6) meses o cuando lo solicite la unidad ejecutora, durante el periodo de garantía.

- Brindar entrenamiento de operación de 8 horas mínimo, al personal del servicio que tendrá su cargo la operación del equipo: médicos, enfermeras, personal de soporte de anestesia.

- Brindar entrenamiento de mantenimiento y reparación de 16 horas mínimo, al personal de biomédica.

- Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido.

- Certificación del fabricante en donde confirme la disponibilidad de piezas de repuestos por un periodo de 7 años mínimo.