EQUIPO DE RADIOLOGÍA DIGITAL 2D/3D PARA ESTUDIOS DE RADIOGRAFÍAS PANORÁMICAS, CEFALOMÉTRICAS Y TOMOGRAFÍA VOLUMÉTRICA (CBCT). PARA TOMA DE RADIOGRAFÍAS PANORÁMICAS, CEFALOMETRICAS Y VOLÚMENES 3D., FORMULARIO 23957

Descripción: Para toma de radiografías 2D/3D panorámicas, cefalométricas y volúmenes volumétrica.

Especificaciones técnicas:

- Protección radiológica clase I.

- Tensión nominal generador alta tensión 60 kV a 99kV o mayor

- Corriente máxima entre 4 a 16 mA.

- Tiempo de exposición de panorámica no mayor de 16 segundos.

- Tiempo de exposición en Cefalométricas -lateral de cráneo- de 3 segundos o menor (revisar en la homologación con las empresas)

- Tiempo de exposición en tomografía volumétrica entre 7.7 segundos y 17 segundos (revisar en la homologación con las empresas)

- Con punto focal de 0.5 mm o menor

- Paneles de control con todas las funciones digitalizadas para su selección:

  - Opciones de proyecciones pre-programadas y de selección manual.

  - Consola con pantalla táctil

- Posicionador de pacientes:

  - Panorámica: posicionador para paciente dentados, edéntulos y ATM

  - Otras áreas craneales: posicionador de nasion y olivas

  - Volumétricos (3D) posicionador para paciente dentados, edéntulos y ATM

- Control de altura motorizado que se pueda manejar desde el panel principal o panel de control y desde un accionamiento montado en el cefalostato.

- Con selección manual y/o automática de kV, corriente (mA), tiempo de exposición, y/o tipo o tamaño de paciente.

- Con advertencia luminosa y audible durante la emisión de radiación

- Señalizadores de posición con luz LED o Láser y control de ajuste motorizado o manual para:

  - Línea Sagital.

  - Línea Canina o lo siguiente: ajuste de cuadrantes, ajuste de anomalías, ajuste de forma. del maxilar y ajuste de la distancia interparietal.

  - Línea Frankfort.

- Mínimo de proyecciones pre-programadas:

  - Panorámica estándar.

  - Panorámica niño.

  - Temporomandibular (ATM/TMJ) lateral boca abierta y boca cerrada.

  - Senos maxilares vista frontal completa de todas sus paredes.

  - Lateral de cráneo estándar y versión extendida.

  - Antero-posterior y postero-anterior de cráneo.

- Con control automático de exposición. Esta característica representa la selección del tamaño del paciente.

- Con brazo y cefalostato incluido.

- Dos (2) sensores CMOS fijos para la conversión de los fotones de Rayos X en una imagen en formato digital, con una profundidad de catorce (14) bits o mayor.

  - Uno para radiografías panorámicas+3D y

  - Otro para Cefalométricas.

- Programa de manipulación de imágenes que incluya ajuste de brillo, contraste, anotaciones y mediciones.

- Disparador remoto.

- Adquisición anatómica:

  - Campo de endodoncia o campo pequeño: FOV entre 4 cm x 4 cm   y   6cm x  6 cm, de 80 micras o menor.

  - Campo unimaxilar (maxilar superior o inferior) FOV entre 8 cm x 5 cm y 10 cm x 10 cm, entre 100 micras y 200 micras.

  - Campo Bimaxilar (que incluya ambos maxilares completos) FOV entre 11cm x 11 cm y 16 cm x 16 cm, entre 150 micras y 250 micras.

- Programa para reconstrucción multiplanar, volúmenes rendering, marcado de conducto dentario inferior, vía aérea, mediciones diversas y planificación para colocación de implantes dentales.    consultar con el solicitante

- Licencia DICOM 3.0: capacidad de integración RIS y el PACS.

- Alimentación eléctrica: entre 220 y 240V - frecuencia 60 Hz.

Accesorios

- Estación de trabajo que incluya como mínimo lo siguiente:

  - Computadora con procesador Intel core i5 o superior

  - Monitor grado médico de 22 pulgadas con matriz de 2MP o mayor

  - CPU, cables de comunicación, tarjeta gráfica dedicada para el procesamiento 3D, así como todo lo necesario para su funcionamiento completo.

  - Disco duro con capacidad de 512GB o mayor

- UPS True Online de 1kVA para la estación de trabajo

- UPS True Online 10% mayor al consume del equipo de Rx

- Posicionador para guía de implantes

- señalización luminosa de color rojo durante la emisión de radiación fuera del área controlada.

- posicionador para pacientes dentados en exploraciones panorámicas y volumétricas (3D)

- posicionador para pacientes edéntulos o desdentados en exploraciones panorámicas y volumétricas (3D).

- posicionador de olivas o varillas para orejas.

- posicionador para exploraciones de ATM y senos paranasales para pacientes dentados y edéntulos o desdentados.

Nota: La Unidad Ejecutora solicitante deberá especificar si requiere o no el Posicionador para guía de implantes (Punto 4).

Nota Aclaratoria: Las instituciones acreditadas para emitir los criterios no deberán rechazar la certificación a aquellos fabricantes que no cumplan con el Posicionador para guía de implantes (Punto 3), incluido en los accesorios de la ficha técnica.

Observaciones Sugerida para el pliego de cargo:

- Garantía de 3 (tres) años mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de aceptación a satisfacción. La garantía de 3 (tres) años debe incluir el tubo de Rayos X. En caso que la empresa deba reponer el tubo de Rayos X debe hacerlo en un tiempo máximo de 15 días calendario luego de su notificación por escrito.

- Un (1) ejemplar del manual de operación y funcionamiento en español.

- Un (1) ejemplar del manual de servicio técnico. Debe incluir lista de partes, diagramas eléctricos y electrónicos.

- Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido.

- Presentar programa de mantenimiento preventivo que incluya repuestos necesarios para que el sistema se mantenga operando como lo especifica el fabricante, que brindará cada seis (6) meses o según necesidad del servicio, durante el periodo de garantía.

- Brindar entrenamiento de operación de ocho (8) horas mínimo al personal usuario del servicio que tendrá a su cargo el equipo.

- Brindar entrenamiento de mantenimiento y reparación de doce (12) horas mínimo al personal de Biomédica que tendrá a su cargo el mantenimiento y reparación del equipo después de la garantía. 8. Certificación del fabricante que confirme la disponibilidad de piezas de repuesto por un periodo de siete (7) años mínimo.

- La empresa proponente y la empresa proveedora deben tener autorización (Licencia o Registro) vigente de la Dirección General de Salud del MINSA para la importación, venta, suministro, instalación, mantenimiento y reparación de Equipos de Rayos X-Dental.

- Requisitos de Aceptación del Equipo:

  - Previo a su uso clínico el equipo debe ser sometido a Pruebas de Aceptación. Las Pruebas de Aceptación permiten comprobar la veracidad de las especificaciones proporcionadas por la empresa proveedora en su oferta y deben detectar cualquier incumplimiento o falla circunstancial.

  - La empresa proveedora deberá realizar las pruebas de aceptación según lo especificado por el fabricante y la autoridad competente en protección radiológica.

  - Las pruebas de aceptación deben ser realizadas por el proveedor en presencia de un representante de la institución solicitante, el cuál debe ser técnicamente calificado.

  - El informe de los resultados de las pruebas de aceptación debe ser elaborados por el proveedor y aceptados por la institución solicitante, con el objeto de que sirvan de referencia para la realización de las pruebas de desempeño que en el futuro se le realicen al equipo