EQUIPO INTEGRADO PARA TAMIZAJE AUDITIVO NEONATAL, formulario 24089
Descripción: Para tamizaje auditivo neonatal que realice Emisiones Otoacústicas y Potenciales Evocados Auditivos Automatizados..
Especificaciones:

1. Pantalla no menor de 9.5 x 5.6 cm a color con resolución de 272 x 480. 
2. Base de datos para almacenar la evaluación o estudios de los pacientes. 
3. Equipo con software y hardware para detectar la pérdida auditiva en nonatos 
4. Configuración en idioma español. 
5. Batería con vida útil prevista de más de 3 años. 
6. Memoria de 1 GB que permite almacenar 250 pacientes o más. 
7. Peso no mayor a 265 gramos / 0.5 lb. 
8. Conector para Sondas ABR y OAE. 
9. Prueba de potenciales Evocados Auditivos Automatizados:
9.1. Preampificador:
9.1.1. Un canal: 3 electrodos, 51cm, 20 in. 
9.1.2. Ganancia: 72dB. 
9.1.3. Respuesta de frecuencia: De 0.5 a 5000 HZ 
9.1.4. Impedancia de entrada no mayor a 10 kiloohmios. 
9.2. Estímulo:
9.2.1. CE-Chirp (200 Hz/11 kHz), o Click (200 Hz/11kHz). 
9.2.2. Tasa de estímulo: no menor de 80Hz. 
9.3. Transductores (Calibración estrandar):
9.3.1. Auricular de inserción. 
9.3.2. Sonda. 
9.3.3. Nivel de estímulo desde 25,30,35,40,45.dB nHL. 
9.3.4. Registro Tiempo de análisis no mayor a 3 minutos. 
9.4. Que refleje en la pantalla resultados de las pruebas:
9.4.1. Símbolos de resultados ("Pasa/Refer" "Completa/ Incompleta"). 
9.4.2. Duración o tiempo de la prueba. 
9.4.3. Nivel de artefacto. 
9.4.4. Valores de impedancia de electrodos 
10. Emisiones otoacúticas (DPOAE). 10.1 Estimulo: tonos puros a. Intervalo de frecuencia: DE 1500 a 6000 Hz. b. Frecuencia nominal: f2. c. Nivel 50-65 dB SPL. d. Transductor calibración automática de sonda. e. Puntas de sonda intercambiables. 10.2 Registro. a. Tiempo de análisis: no mayor a 60 segundos b.. Sistema de rechazo de artefacto (ruido): 30 dB SPL 10.3 Que Refleje en la pantalla: 10.4 Sensibilidad algorítmica > 99.6%. 
11. Emisiones Otoacusticas Transientes (TEOAE): 
11.1. Estimulo:Breves de banda ancha 
11.1.1. Con marco frecuencial entre 1500 a 4000 Hz. 
11.1.2. Nivel de decibeles entre 72 y 84 dB p.e. SPL . 
11.2. Registro:
11.2.1. Tiempo de análisis: 60 segundos 
11.2.2. Sistema de rechazo de artefacto (ruido) 55 dB SPL 
ACCESORIOS 
1. Sotware de base de datos.
2. Sofware de instalación o calibración del programa. 
3. Un paquete de 100 unidades de olivas pediátricas. 
4. Un paquete de 100 unidades de olivas entre 3 a 5 mm. 
5.  Un paquete de 100 unidades de olivas entre 4 a 7 mm 
6. Un paquete de 100 unidades de olivas entre 5 a 8 mm.
7. Un paquete de 100 unidades de olivas entre 9 a 10 mm 
8. Una (1) impresora con seis (6) cartucho de tinta a color y seis (6) cartuchos de tinta negra compatible con las existentes en la unidad ejecutora. 
9. Tres (3)pack de tubos de gel de limpieza de piel. 
10. Un (1) ratón (mouse). 
11. UPS tipo true on-line con capacidad para equipo, computador e impresora. 
12. Maletín de transporte del equipo.
13. Electrodos de superficie neurológicos desechables tipo botón (snap). 
14. Computadora tipo laptop que soporte los softwares de almacenamiento de datos. 
14.1. Con pantalla de 15.6 pulgadas o más. Disco duro de estado sólido (SSD) DE 1TB o mayor. 
14.2. Modelo de LAN inhalámbrica: Wi-Fi 5 y Bluetooth. 
14.3. Con puerto o salidas de: 
14.4.  HDMI 
14.5. Dos (2) USB o más y adaptador externo de cuatro (4) puertos USB. 
14.6. Sistema Operativo Windows 11 o superior. . .
Observaciones sugeridas para el pliego de cargo:

1. Garantía de tres (3) años mínimo en pieza y mano de obra. a partir de la fecha de aceptación a satisfacción. 
2. Un (1) ejemplar del manual de operación y funcionamiento en español. 
3. Un (1) ejemplar de manual de servicio técnico debe incluir lista de partes 
4. Presentar programa de mantenimiento preventivo que brindara cada seis (6) meses o cuando lo solicite la Unidad Ejecutora, durante el periodo de garantía. 
5. Brindar entrenamiento de operación de ocho (8) hora mínimo, al personal usuario del servicio que tendrá a su cargo la operación del equipo. 
6. Brindar entrenamiento de mantenimiento y reparación de ocho (8) hora mínimo, al personal técnico de Biomédica que tendrá a su cargo el mantenimiento y reparación del equipo después de la garantía. 
7. Certificación del fabricante en donde confirme disponibilidad de piezas de repuestos por un periodo de siete (7) años mínimo 
8. Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido.
Tipo de producto: Equipo y Mobiliario Medicoquirúrgico- Dispositivos Médicos

Clase de riesgo: 

Nivel de atención: 3
CT o CVT: Si

Especialidad: Fonoaudiología
Presentación: Por unidad
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