Ficha técnica 107694 del RIÑON ARTIFICIAL CON MICROPROCESADOR, PANTALLA Y MODULO DE PRESION PARA HEMODIALISIS., formulario 9867.

Descripción: Para tratamiento de hemodiálisis.

Especificaciones:

1.	Riñón:

1.1.	Bomba de sangre con rodillo en rango ajustable, para las diferentes líneas arteriovenosas.

1.2.	Detector de burbujas de aire en sangre.

1.3.	Bomba de infusión de heparina

1.4.	Monitor a color con sistema de monitoreo y despliegue de los siguientes parámetros del sistema:

1.4.1.	Conductividad o concentración de sodio.

1.4.2.	Temperatura de dializado o dializante o líquido de diálisis.

1.4.3.	Presión arterial y venosa.

1.4.4.	Presión Transmembrana.

1.4.5.	Ultrafiltración.

1.4.6.	Flujo de sangre o velocidad de bomba de sangre.

1.4.7.	Flujo de dializado o dializante o líquido de diálisis.

1.4.8.	Tiempo de diálisis o duración de tratamiento.

1.5.	Capacidad de presión transmembrana. Con un límite superior de 500 mm / Hg o mayor.

1.6.	Monitoreo y despliegue de la presión arterial y frecuencia cardiaca del paciente.

1.7.	Sistemas de alarmas audibles y visuales de los siguientes parámetros:

1.7.1.	Conductividad o conductividad de bicarbonato o concentración sodio.

1.7.2.	Temperatura alta y baja de dializado o dializante o líquido de diálisis.

1.7.3.	Presión arterial.

1.7.4.	Presión venosa.

1.7.5.	Presión transmembrana.

1.7.6.	Fuga de sangre.

1.7.7.	Burbujas de aire en la sangre.

1.7.8.	Presión o suministro o ciclo de agua o flujo de agua.

1.8.	Capacidad de uso de cartuchos o soluciones dializantes en bidones o centralizada, que permita el uso de diferentes concentraciones para elegir por el usuario.

1.9.	Sistema de desinfección y descalcificación química y térmica.

1.10.	Sistema de concentración de sodio variable o conductividad.

1.11.	Módulo de presión o tensión arterial no invasiva y frecuencia de pulso.

1.11.1.	Con brazalete o manguito inflable de tamaño a elegir por el usuario con tubo de extensión y conexión.

1.12.	Programa (software) de mantenimiento para el servicio técnico.

1.13.	Conectarse a base de datos externa a través de una interfase.

1.14.	Contar con respaldo de batería interna de 15 minuto como mínimo.

1.15.	Requerimiento eléctrico de 110-120 V, 60 Hz. o autorregulable.

Consumibles:

- Líneas arterio-venosas:

  - Volumen de llenado entre 114 mL y 196 mL.

Volumen de llenado entre 90 mL y 196 mL.

  - Diámetro interno del segmento de bomba de 8 mm.

Diámetro interno del segmento de bomba de 8 mm y 6mm.

1.3. Diámetro de cámara venosa de 22 mm.

- Dializador de fibra hueca de alta biocompatibilidad y alto flujo:

2.1. Membrana sintética entre 0.2 y 2.5 metros cuadrados de superficie.

2.1.1 Membrana de Polisulfona, o polietersulfona o poliacrilonitrilo o polinefron o helixona plus o poracton.

2.2. Kuf entre 15 y 124 mL/h/mmHg.

Kuf entre 14 y 124 mL/h/mmHg.

2.3. Aclaramiento de urea de 140 o mayor (con flujo de sangre de 100 mL/min).

Aclaramiento de urea de 84 o mayor (con flujo de sangre de 100 mL/min).

2.4. Coeficiente de aclaramiento de B2-microglobulina de 0.7 o mayor.

- Filtro de endotoxinas o pirógeno de dializado

LA UNIDAD EJECUTORA DEBERÁ SOLICITAR Y ESPECIFICAR CADA UNO DE LOS CONSUMIBLES Y LA CANTIDAD QUE REQUIERA; LOS CONSUMIBLES PUEDEN SER ADQUIRIDOS CON EL MISMO NUMERO DE FICHA TÉCNICA.

OBSERVACIONES SUGERIDAS PARA EL PLIEGO DE CARGOS:

1.	En caso de que la Unidad de Hemodiálisis no cuente con un UPS para proteger el Circuito de Riñones se debe incluir un regulador y estabilizador para protección del equipo

2.	Garantía de tres (3) años mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de aceptación a satisfacción.

3.	Incluir un (1) ejemplar del manual de operación y funcionamiento en español.

4.	Incluir un (1) ejemplar del manual de servicio técnico, debe incluir lista de partes, diagramas eléctricos y electrónicos en español.

5.	Certificación del fabricante en donde confirmen la disponibilidad de piezas de repuesto durante mínimo 7 años.

6.	Certificación emitida por el fabricante de que le equipo es nuevo no reconstruido

7.	Presentar programa de mantenimiento preventivo y listado de pieza de dicho mantenimiento a reemplazar según fabricante, o cuando lo solicite el Departamento de Biomédica, durante el periodo de garantía.

8.	Debe incluir los códigos o claves de acceso y software necesarios para realizar la calibración y verificación del funcionamiento del equipo.

9.	Brindar entrenamiento de operación al personal usuario de 40 horas mínimo.

10.	Brindar entrenamiento técnico de 40 horas mínimo al personal de biomédica.