LAPIZ PLASMA DE BAJA TEMPERATURA ADAPTABLE A GENERADORES DE ALTA FRECUENCIA (formulario 23427) 
Descripción: Dispositivo quirúrgico desechable de corte y coagulación con precisión de bisturí y el control del sangrado de electrocirugía tradicional, con daño térmico reducido.
Especificaciones:

1. Mango con diseño ergonómico, con controle de corte y coagulación.

2. Electrodo:

2.1 Con aleación de niquel y cromo de alta temperatura (GH4145), reforzada y cubierto de cerámica.

2.2 Borde de corte de 10-15 micrómetros.
2.3 Con camisa aislada para evitar quemaduras de piel.
2.4 Ángulo de contacto de 109 grados.

2.5 Capacidad hidrofóbica y antiadherente.

2.6 Varios tipos de electrodos:

2.6.1 Con eje no retráctil, longitud de eje 45 mm y longitud de mango 215 mm.
2.6.1.1 Extremo del eje tipo cuchilla ancha, cuchilla delgada, flecha y flecha delgada.
2.6.2. Con eje retráctil rotable, longitud de eje entre 45 mm y 155 mm y longitud de mango de 155 mm.
2.6.2.1. Con eje de retracción de 190+/-20 mm y elongación 290+/-20 mm.

2.6.2.2. Extremo de eje:  cuchilla ancha, cuchillas delgadas, flecha y flecha delgada.

2.6.3. Laparoscópico con eje de 330 mm y longitud de mango de 155 mm.
2.6.3.1. Extremo del electrodo en forma de L, espátula, cuchilla y flecha delgada.

2.7. Cable de 3 m con conector de 3 pines a generador de alta frecuencia.

3. Estéril.

4. De un solo uso.
LA ENTIDAD PUEDE SOLICITAR EL TIPO DE EJE QUE REQUIERE Y FORMA DEL ELECTRODO A NECESIDAD DEL SERVICIO.
Observaciones:

1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen.

2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

MQ/H Niño/Homologación 29-05-26/11:00 a.m.-em
Página 2 de 2

