· STENT VENOSO TRENZADO DE UN SOLO SOLO CUERPO CONICO O RECTO AUTOEXPANDIBLE (formulario 23821)

Descripción: Para el uso en el tratamiento de compresiones, síndromes post trombóticos y trombosis venosas iliacas y femorales.
Especificaciones:

            1- Stent auto expandible.

            2- Material de Nitinol, trenzados. 

            3- Diseño de celdas cerradas y/o abiertas.

            4- Diámetro del stent: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm y 20 mm. 

           5- Longitud del Stent: 60mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm y 150 mm. 

           6- Longitud de trabajo 80 cm y 120cm.

           7- Compatible con Guía 0,035”.

           8- Compatible con Introductor 8F, 9F y 10F. 

           9- Sistema de liberación en retroceso. 

         10- Marcas radio opacas en los extremo distal y proximal.

         11- Estéril. 12- Un solo uso.
Observaciones:

         1. Estéril.

         2.  De un solo uso
· SISTEMA DE ASPIRACIÓN PARA RESTAURACIÓN DE FLUJO SANGUÍNEO PERIFÉRICO (formulario 23822)

Descripción: Para el tratamiento del tromboembolismo venoso y arterial.
Especificaciones:

1. Bomba de aspiración 
   1.1- Rango de presión negativa de -99kPa a -0kPa.

   1.2- Rango de flujo de 0 a 50 LPM. 

   1.3- Voltaje: AC 220V +/- 22V. 

   1.4- Peso 11.3 kg. 

   1.5- Ancho: 25 cm.

   1.6- Altura: 33.8 cm. 

   1.7- Longitud: 51.7 cm.
Accesorios: 

1. Recolector desechable con capacidad de 1000 ml. 

2. Catéter de aspiración:

    2.1- Superfie de nailon con recubrimiento Hidrofilica.

    2.2- Capa interior de PTFE. 

    2.3- Estructura trenzada de acero inoxidable.

    2.4- Tamaño: 4 a 8 Fr.

    2.5- Diametro Interno de 0.99 mm hasta 2.23 mm. 

    2.6- Longitud del Cateter 100 y 130cm.

    2.7- Orificios laterales desde 2 hasta 8. 

    2.8- Dos marcas radiopacas distales.

    2.9- Compatible con Guias 0.014” hasta 0.035”. 

   2.10- Estéril. 2.11- Un solo uso.

 3. Guía de Corte:

    3.1- Hidrofílica. 

    3.2- Punta Cónica. 

    3.3- Longitud de 150 y 180 cm. 

    3.4- Estéril.

    3.5- Un solo uso. 

4. Conector en Y.

     4.1- Estéril. 
     4.2- Un solo uso. 
5. Jeringa de bloqueo al vacía de un solo uso. 
     5.1- Estéril. 
     5.2- Un solo uso.
Observaciones: 
1. Estéril. 

2. De un solo uso.
· SISTEMA LASER PARA ATERECTOMIA ENDOVASCULAR (formulario24065)
Descripción: Para el tratamiento de las estenosis, reestenosis intrastent y oclusiones vasculares periféricas y coronarias, remoción intravenosa de cables de marcapasos y desfibriladores a través de catéteres láser.
Especificaciones: 

1. Consola: 

    1.1. Peso de 217.7 Kg.

    1.2. Altura de 107 cm.

    1.3. Longitud de 132 cm.

    1.4. Ancho de 48 cm.

       2. Panel de control digital. 

       3. Laser ultravioleta.

           3.1. Medio Activo: XeCl (Xenon Monochloride).

           3.2. Longitud de onda 308 nm. 

           3.3. Flujo de salida 30 a 80 mJ/mm2.

           3.4. Rango de frecuencia de 25 a 80 Hz.

           3.5. Ancho de pulso 125 a 200 ns.
Accesorios:

        1.  Catéter láser para aterectomia coronaria y de hemoductos venosos.

             1.1. Diámetro del catéter: entre 0.9 mm y 2.0 mm. 

             1.2. Longitud del sistema: entre 130 cm y 140 cm.

             1.3. Compatible con catéter guía entre 6 Fr y 8 Fr.

             1.4. Compatible con alambre guía: hasta 0.018 pulgadas.

             1.5. Estéril. 

             1.6. De un solo uso.

         2. Catéter de ablación láser para extracción de cables de marcapasos y de desfibriladores. 

             2.1. Con anillo de fibra óptica con punta biselada.

             2.2. Segmentado distal flexible.

             2.3. Funciona a baja temperatura con profundidad de penetración de 50 micrones.

             2.4. Longitud del catéter: 50 cm
           2.5. Para uso en cables de: 7.5 Fr, 9.5 Fr y 11.5 Fr. 

             2.6. Compatible con introductor 12 Fr, 14 Fr y 16 Fr.

             2.7. Estéril.

             2.8. De un solo uso.

         3. Catéter para aterectomia de vasos periféricos. 

             3.1. Longitud del sistema: entre 110 cm y 150 cm.

             3.2. Compatible con guía: 0.014, 0.018 y 0.035 pulgadas.

             3.3. Diámetro del catéter laser: entre 0.9 mm y 2.5 mm.

             3.4. Compatible con introductores desde 4 Fr hasta 8 Fr.

             3.5. Para vasos iguales o mayores a 1.4 mm.

             3.6. Estéril.

             3.7. De un solo uso.
        4. Catéter de aterectomia para restenosis intra stent periférica (RIS).
            4.1. Longitud del sistema: entre 120 cm y 150 cm.

            4.2. Compatible con guía: 0.018 pulgadas.

            4.3. Diámetro del catéter laser: 2.0 mm y 2.3 mm. 
            4.4. Compatible con introductores 6 Fr y 7 Fr.
            4.5. Para vasos iguales o mayores a 3.0 mm. 
            4.6. Sistema de rotación automática remoto.
            4.7. Estéril.
            4.8. De un solo uso.

Observaciones:
Equipo. Accesorios estériles, de un solo uso.
· SISTEMA INTEGRADO CON CATETER BALON GENERADOR DE PULSO ACUSTICO PARA FRAGMENTACION DE CALLCIO (24066)

Descripción: Para el uso en lesiones calcificadas de las arterias periféricas.
Especificaciones: 

1- Generador: 

   1.1- Dimensiones: Longitud 224mm, Ancho 118mm y Altura 242mm. 

   1.2- Peso: 1.6 Kg. 

   1.3- Pantalla Táctil de 5”.

   1.4- Voltaje: 100 – 240 V CA. 

   1.5- Frecuencia Nominal: 50/60 Hz.

   1.6- Potencia de entrada: 110 VA.

   1.7- Grado de protección contra descarga eléctrica tipo CF.

   1.8- Grado de protección contra entrada de líquidos. IPX2.

   1.9- Seguridad en presencia de anestésicos inflamable: Tipo no AP o APG. 

   1.10- Monitoreo de presión en tiempos real.

   1.11- Sofware integrado IVL.

   1.12- Condiciones de funcionamiento: 

       1.12.1- Temperatura: 0º a 35º.

       1.12.2- Humedad: 20%. 

       1.12.3- Presión: 700 hPa, a 1060 hPa.
Accesorios

1- Catéter Balón: 

    1.1- Diámetro del balón: 3.00mm, 3.50mm, 4.00mm, 4.5mm, 5.00, 5.5mm, 6.00mm y 7.00mm.

    1.2- Longitud del balón: 40mm y 60mm.

    1.3- Perfil de cruce: 0.031”. 

    1.4- Diseño de tres capas.

    1.5- Marcadores radiopaco, distales. 

    1.6- Generador de ondas de choque de ultrasonido periódicas con máximo total de 100 pulsos.

    1.7- Presión de nominal: 6 ATM. 

   1.8- Presión de ruptura: 16 ATM. 

   1.9- Compatible con catéter guía 5Fr o mayor. 

   1.10- Compatible con alambre guía de 0.014” o menor.

   1.11- Sistema de rápido recambio (RX).

   1.12- Catéter con recubrimiento hidrofílico. 

   1.13- Longitud total del catéter de 145cm. 

2- Un solo uso.

3- Estéril.

Observaciones: 

Equipo. Accesorios estériles, de un solo uso.
· Ficha técnica 102216 SISTEMA DE OSTEOSINTESIS COSTAL Y TORACICO (formulario 10847)
Descripción: Sistema de reconstrucción costal y torácico, estabilización de la pared torácica, en material de titanio.

Especificaciones: 

1. Un (1) alicate para implantes con mandíbula intercambiable de 22cm. 

2. Un (1) alicate para implantes con mandíbula intercambiable estrecha de 22cm.

       3. Dos (2) pinzas planas para doblar clips y barras de conexión de 13.5cm. 

       4. Una (1) pinza de tres puntos para clips costales de 18cm. 

       5. Una (1) pinza de fijación de implantes de 18cm. 

       6. Una (1) pinzada fijación de implantes angulada 100°, de 20.5cm. 

       7. Una (1) pinza de fijación para clips costal estándar, de 20cms.

       8. Una (1) pinza de fijación para clips costales XL, de 20cm. 

       9. Una (1) pinza de fijación para clips costales estándar, angulada 100° de 20cm.
     10. Una (1) pinza de fijación para clips costales XL, angulada 100°, de 20cm. 
     11. Un (1) alicate para cortar las garras de los clips, de 23cm. 

     12. Una (1) pinza esternal para hacer el túnel, de 32cm. 
     13. Una (1) bandeja para esterilización (con capacidad para todo el instrumental).
     14. Dos (2) repuesto para alicate cortador de barras.

IMPLANTES:

1. Clips costales de titanio recto de tres pines: Estándar y XL. 

2. Clips costal de titanio 3D, de 6 segmentos y 9 segmentos. 

3. Barras de conexión de titanio, parcialmente dentada de l50mm, l90mm y 230mm. 

4. Barra de conexión de titanio, completamente dentada de l90mm. 

5. Clip costal izquierdo de 22.5°, de titanio, estándar o XL.

           6. Clip costal izquierdo de 45°, de titanio, estándar o XL. 

7. Clip costal derecho de 22.5°, de titanio, estándar o XL. 

8. Clip costal derecho de 45°, de titanio, estándar o XL.

           Clip costal de titanio 2/1, segmentos, estándar, conector girable.

           Clip costal de titanio, 2/1 segmentos, XL, conector girable.

           Conector de titanio para barra de conexión, conector girable

           Conector de titanio para barra de conexión.

Observaciones: 

1. Garantía no menor de 5 años a partir de la fecha de entrega en la institución peticionaria.

2.  Traer impreso y visible fecha de manufactura y vencimiento de la esterilidad, país de origen y número de lote visible. 
3. Cumplir con los estándares de aseguramiento de la calidad y comercialización. 
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