Ficha técnica 105036 del VIDEO BRONCOSCOPIO DE 5.4 mm o 5.5mm, formulario 10448.

Descripción: Para el diagnóstico de patologías de la vía aérea, toma de muestras endo y transbroquiales y extracción de cuerpo extraño.

Especificaciones: 

1. Campo de visón de 120 grados o mayor.

2. Dirección de observación 0 grados o frontal.

3. Profundidad de campo de 3 mm a 100 mm.

Profundidad de campo de 3 mm o mayor a 50 mm o mayor.

4. Diámetro distal de 5.4 mm o 5.5 mm.

Diámetro distal de 5.3 mm o 5.4 mm o 5.5 mm o 5.6 mm o 5.7 mm o 5.8 mm.

5. Diámetro de tubo de inserción de 4.9 mm o 5.1 mm.

Diámetro de tubo de inserción de 4.9 mm o mayor.

6. Canal de trabajo de 2.0 mm o mayor.
7. Angulación de 180 o 210 grados hacia arriba y 130 grados hacia abajo.

8. Largo de trabajo 600 mm.

9. Largo total 860 mm o mayor.

10. Totalmente sumergible en agua, detergente enzimático y solución química según fabricante.

ACCESORIOS:

1. Válvulas para el canal de biopsia de un solo uso.

2. Válvulas succión de un solo uso de.

3. Cepillos de limpieza de un solo uso.

5. Pinzas de biopsia diente de cocodrilo de un solo uso.

6. Boquillas de un solo uso. 

7.  Pinza de extracción de cuerpo extraño reutilizable diente de ratón.

8. Probador de fuga

LA INSTITUCION SOLICTARA LA CANTIDAD Y LOS ACCESORIOS QUE REQUIERA SEGÚN SU NECESIDAD Y PODRA ADQUIRIRLO CON EL MISMO NUMERO DE FICHA. COMPATIBLE CON EL VIDEOPROCESADOR EXISTENTE EN LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITANTE.

Observaciones:

1. Garantía de tres (3) años mínimo en piezas y mano de obra, siempre que se utilice según las instrucciones del fabricante, a partir de la fecha de aceptación a satisfacción.

2. Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo y no reconstruido. 

3. Certificación de la empresa que entrega el equipo de mantener piezas de repuesto por un período de 7 años mínimo.

4. Para el ganador definitivo al momento de la entrega debe cumplir con:

5. Dos (2) ejemplares del manual de operación y funcionamiento en español.

6. Un (1) ejemplar de manual de servicio técnico, debe incluir lista de partes, diagramas eléctricos y electrónicos.

7. Presentar programa de mantenimiento preventivo que brindará cada seis (6) meses o cuando el servicio lo requiera, durante el período de garantía.

8. Brindar entrenamiento completo del uso y mantenimiento a todo el personal usuario del servicio que tendrá a su cargo la operación del equipo.

9. Brindar entrenamiento de mantenimiento y reparación de 8 horas mínimo, 

al personal Técnico de Biomédica que tendrá a su cargo el mantenimiento y reparación del equipo después de la garantía.

Ficha técnica 43281 del VIDEO BRONCOSCOPIO DE 3.8MM, formulario 10449.

Descripción: Equipo para el diagnóstico de vías aéreas y toma de muestras y biopsia 100% COMPATIBLE CON LOS VIDEOPROCESADORES EXISTENTES EN LA UNIDAD SOLICITANTE.

Especificaciones:

1. Totalmente sumergible en agua, detergente enzimático y solución química según fabricante.
2. Campo de visión de 120 grados.
3. Dirección de observación 0 grados.
4. Profundidad de campo 3 mm a 100 mm.

Profundidad de campo 2 mm o mayor a 50 mm o mayor.

5. Diámetro distal 3.8 mm o mayor.
6. Angulación mínima de: hacia arriba 180 grados, hacia abajo 130 grados.
7. Largo de trabajo 600 mm.
8. Largo total 870 mm y 890 mm.

9. Canal de trabajo de 1.2 mm o mayor.
Debe incluir los siguientes accesorios:

1.
Treinta (30) válvulas desechables para el canal de biopsia. 

2.
Mínimo 30 válvulas de succión.
3.
Mínimo 4 cepillos de limpieza.
4.
Una (1) pinza de biopsia.
5.
Una (1) pinza de extracción de cuerpo extraño.
Observaciones:
1. Garantía de dos (2) años mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de aceptación a satisfacción.

2. Un (1) ejemplar del manual de operación y funcionamiento en español

3. Un (1) ejemplar del manual de servicio técnico, debe incluir lista de partes, diagramas eléctricos y electrónicos.

4. Presentar programa de mantenimiento preventivo que brindara cada cuatro (4) meses o cuando lo solicite la Unidad ejecutora, durante el periodo de garantía

5. Brindar entrenamiento de operación de 2 horas mínimo, al personal usuario del servicio que tendrá a su cargo la operación del equipo.

6. Brindar entrenamiento de mantenimiento y reparación de 8 horas mínimo, al personal técnico de Biomédica que tendrá a su cargo el mantenimiento y reparación del equipo después de la garantía.

7. Certificación del fabricante en donde confirme disponibilidad de piezas de repuestos por un periodo de 7 años mínimo.

8. Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido.

9. El tiempo de entrega debe ser establecido de acuerdo con las necesidades de la Unidad Ejecutora.

MQ/CSS/Homologación 11:00 a.m.-em

Página 2 de 2

