SISTEMA DE RESINCRONIZACION CARDIACA CON ELECTRODO AURICULAR DE FIJACION ACTIVA, ELECTRODO VENTRICULAR DERECHO DE FIJACION ACTIVA Y ELECTRODO VENTRICULAR IZQUIERDO PARA SENO CORONARIO MULTIFOCAL/MULTIPUNTO O RAMA IZQUIERDA / His. COMPATIBLE CON RESONANCIA MAGNETICA (formulario 22446)

Descripción: Resincronizador cardiaco, implantable, estéril.

Especificaciones:

- Dispositivo implantable con un volumen no mayor de 25 cm3.

- Indicador de la condición de la batería.

- Con terapia a través de marcapaso antitaquicardia sin dolor para arritmias auriculares, antitaquicardia pacing (ATP): ráfaga, rampa o scan, ATP reactiva.

- Función de marcapaso para manejar arritmias auriculares.

  - estabilización de la frecuencia auricular

  - estimulación auricular preferencial

  - Estimulación después de cambio de modo

- Batería que garantice una vida útil del dispositivo de 5 años como mínimo.

- Con capacidad de almacenar episodios en gráfica y en trazo de EGM indicando fecha, hora, tipo de evento.

- PARAMETROS DE ESTIMULACIÓN ANTIBRADICARDIA:

  - Modo de estimulación automático o manual: DDDR, DDD, DDIR, DDI, AAIR, AAI, VVIR, VVI, DOO, VOO, AOO.

  - Frecuencia mínima: 30 ppm o menos.

  - Frecuencia máxima de seguimiento: 80 ppm o mayor.

  - Frecuencia máxima del sensor: 80 ppm o mayor.

  - Cambio de modo: activado, desactivado.

  - Frecuencia de detección auricular para activar el cambio de programable.

  - Amplitud auricular desde 0.5 voltios.

  - Duración del impulso auricular desde 0.4 ms.

  - Sensibilidad auricular de 0.15 mV o menos.

  - Cegamiento auricular programable.

  - Amplitud ventricular derecha desde 0.5 voltios o mayor.

  - Duración del impulso ventricular derecho desde 0.4 ms o mayor.

  - Sensibilidad ventricular desde 0.45 mV o menos.

  - Duración del impulso ventricular izquierda desde 0.03 ms.

  - programación de más de 10 vectores de ventrículo izquierdo para electrodo cuadripolar, y 4 o más para electrodo bipolar.

  - Polaridad de monitor de ventrículo izquierdo: programable.

  - Estimulación multifocal o multipunto de ventrículo izquierdo para electrodos cuadripolares.

  - Función de resincronización adaptable, programable.

  - Cegamiento ventricular programable.

  - Retardo AV estimulado desde 30 ms o menos.

  - Retardo AV detectado desde 30 ms o menos.

  - PVARP programable.

  - Informe para tratamiento de insuficiencia cardiaca.

  - Terapia de resincronización adaptable.

  - App para monitoreo remoto

- FUNCIONES ADICIONALES:

  - Modo de comunicación programable: Pala de telemetría o Remota indicando fecha, hora, tipo de evento

  - Con capacidad de medición de la amplitud de la onda R en mV y presentación de histograma.

  - Con capacidad de medir la impedancia de estimulación ventricular derecha en ohmios y presentación en histograma.

  - Con capacidad de medir la impedancia de estimulación ventricular izquierda en ohmios y presentación en histograma.

  - Capacidad de almacenar histogramas de frecuencia de eventos estimulados y detectados.

  - Capacidad de medir la variabilidad de la frecuencia cardiaca intrínseca del paciente y mostrarlo gráficamente.

  - Capacidad de monitorear el nivel de actividad física del paciente y mostrarlo gráficamente.

- ELECTRODO PARA ATRIO (A):

  - Electrodo endovenoso atrial, bipolar de fijación activa de 52cm o mayor con impregnación de esteroide y conector IS-1.

- ELECTRODO PARA VENTRICULO DERECHO (VD):

  - Electrodo endovenoso atrial, bipolar de fijación activa de 58cm o mayor con impregnación de esteroide y conector IS-1.

- ELECTRODO PARA EL VENTRICULO IZQUIERDO (VI):

  - Opción para seno coronario:

    - Electrodo endovenoso para seno coronario: ventricular izquierdo cuadripolar, que navegue sobre la guía, con un cuerpo con diámetro no mayor a 6 Fr y con conector IS-4, el electrodo debe tener un largo de 80 cm o mayor con impregnación de esteroide. Compatible con resonancia magnética.

    - SISTEMA DE CANULACION PARA SENO CORONARIO. Que contenga como mínimo:

      - Catéteres de diferentes curvas

      - Válvulas hemostáticas

      - Cuchillas

      - Balón de oclusión para venografía.

  - Opción para rama izquierda / HIS:

    - Implantado por medio de un catéter con válvula hemostática entre 2.4 mm (7.0 Fr) y 3.0 mm (9.0 Fr)

    - Curva fija o dirigible

    - con sistema de cortadora.

    - Con fijación a rosca retráctil o no retráctil para su fijación activa en el endocardio

    - Conector IS-1 bipolar

    - Diámetro del cuerpo del cable: de 1.4 mm (4.1 Fr) o mayor,

    - Con longitud entre 59 cm o más

    - Compatible con resonancia magnética.

- INTRODUCTORES PERCUTANEOS:

  - Tres (3) introductores percutáneos de 7, 8, 9 Fr cada uno debe contener como mínimo una (1) funda, un (1) dilatador, una (1)

- jeringuilla desechable estándar de 12cc. un (1) alambre guía en “J” flexible.

- CARACTERISTICAS FISICAS DEL GENERADOR:

- 13.1. Bloque conector:

- 13.1.1. IS1-IS1-IS1

- 13.1.2.  IS1-IS1-IS4

LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITARA RAMA IZQUIERDA O SENO CORONARIO, ASÍ COMO GENERADORES Y ELECTRODOS POR KIT O POR UNIDAD.

LA UNIDAD EJECUTORA INDICARA EL BLOQUE CONECTOR QUE REQUIERA, DEPENDIENDO DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO.

Observaciones sugeridas para el pliego de cargos:

- Garantía de tres (3) años mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de aceptación a satisfacción.

- Dos (2) ejemplares del manual de operación y funcionamiento en español.

- Un (1) ejemplar de manual de servicio técnico, debe incluir lista de partes, diagramas eléctricos y electrónicos.

- Presentar programa de mantenimiento preventivo que brindara cada seis (6) meses o cuando lo solicite la Unidad Ejecutora, durante el periodo de garantía.

- Brindar entrenamiento de operación de dieciséis (16) horas mínimo, al personal usuario del servicio que tendrá a su cargo la operación del equipo.

- Brindar entrenamiento de mantenimiento y reparación de veinticuatro (24) horas mínimo, al personal técnico de Biomédica que tendrá a su cargo el mantenimiento y reparación del equipo después de la garantía.

- Certificación del fabricante en donde confirme disponibilidad de piezas de repuestos por un periodo de siete (7) años mínimo.

- Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido.