1. STENT CORONARIO BIOABSORVIBLE DE 100 MICRAS, formulario 24136.
Descripción: Es utilizado para tratar lesiones coronarias sin dejar estructuras metálicas dentro de las arterias
Especificaciones:

1. Stent: 
1.1. Material de Stent bioabsorbible de polido L Láctico.
1.2. Struts (grosor de las celdas) de 100micras. 
2. Droga del stent Sirolimus:
2.1. Concentración de droga 1.25micras/mm2 
3. Presión nominal 9atm.
4. Presión de Ruptura 16atm.
5. Con marcas radiopacas proximal y distal de platino irido.
6. Tamaños del stent: 
6.1. Diámetros de 2.25mm, 2.50mm, 2.75mm, 3.00mm, 3.25mm, 3.50mm, 4.00mm 
6.2. Longitud de 13mm, 16mm, 19mm, 24mm, 29mm, 32mm, 37mm, 40mm. 
7. Longitud total del catéter 142 cm. 
8. Compatible con catéter guia 6Fr 
9. Compatible guía 0.014”. 
10. Diseño del catéter de intercambio rápido. 
11. Estéril 
12. De un solo uso 
LA UNIDAD EJECUTORA PODRA SOLICITAR EL DIÁMETRO Y LONGUITUD DEL STENT (6.1, Y 6.2) QUE REQUIERA.
Observaciones sugeridas para el pliego de cargo:

1. Empaque individual. 

2. Debe traer impreso y visible fecha de fabricación, número de lote y vencimiento visibles. 

3. Fecha de vencimiento no menor de 18 meses. 

4. Cumplir con los estándares internacionales del aseguramiento de la calidad y comercialización.
Tipo de producto: Material e Insumos Medicoquirúrgicos- Dispositivos Médicos
Clase de riesgo: D
Nivel de atención: 3
CT o CVT: Si

Especialidad: Hemodinámica, Cardiología
Presentación: Por unidad
2. Sistema de Stent Coronario Liberador de Sirolimus con grosor puntal ultrafino., formulario 24137

Descripción: Indicado para mejorar el diámetro luminal que permite la expansión mediada por la morfología para una mejor adaptabilidad y menor disección de los bordes.
Especificaciones:

1. Stent: 
1.1. Material de Cromo cobalto (L605.
1.2. Con grosor del strut de 65 µm. 
1.3. Diseño híbrido para excelente fuerza radial y alta flexibilidad
2. Con recubrimiento que consiste en una mezcla de: 
2.1. Droga Sirolimus:
2.1.1. Dosis de 1.25 µg/ mm2 
2.2. Polímero biodegradable y biocompatible.
3. Catéter balón de liberación de intercambio rápido. 
3.1. Material del balón de poliamida semicomplaciente Presión de Ruptura 16atm.
4. Con dos (2) marcas radiopacas de platino-iridio.
5. Presión nominal de 9 atm. 
6. Presión de ruptura 14/16 atm. 
7. Perfil externo del eje: 
7.1. Proximal 2.13FR 
7.2. Distal 2.7FR 
8. Cubierta Hidrofílica 
9. Compatible con catéter guía de 5FR (0.056” /1.42 mm).
10. Compatible guía 0.014”. 
11. Longitud del catéter: 142 cm. 
12. Tamaños: 
12.1. Diámetros: de 4.50 mm o menor. 
12.2. Longitudes: 8mm, 13mm, 16mm, 19mm, 24mm, 29mm, 32mm, 37mm, 40mm, 44mm, 48mm 
13. Estéril 
14. De un solo uso 
 LA UNIDAD EJECUTORA PODRA SOLICITAR EL DIÁMETRO Y LONGITUD (PUNTOS 12.1, 12.2) DEL STENT QUE REQUIERA

Observaciones sugeridas para el pliego de cargo:

1. Empaque individual. 

2. Debe traer impreso y visible fecha de fabricación, número de lote y vencimiento visibles. 

3. Fecha de vencimiento no menor de 18 meses. 

4. Cumplir con los estándares internacionales del aseguramiento de la calidad y comercialización.

Tipo de producto: Material e Insumos Medicoquirúrgicos- Dispositivos Médicos

Clase de riesgo: D

Nivel de atención: 3

CT o CVT: Si

Especialidad: Hemodinámica, Cardiología

Presentación: Por unidad

3. STENT CORONARIO CON DROGA PARA RAMA LATERAL, formulario 24138
Descripción: Stent coronario con liberación de sirolimus para tratar lesiones en bifurcación
Especificaciones:

1. Stent: 
1.1. Material de Cromo-cobalto L605.
1.2. Diseño híbrido con un segmento de anclaje para la rama principal y un segmento para la rama lateral. 
1.3. Droga: 
1.3.1. Sirolimus:
1.3.1.1. Dosis 1.25 µg/ mm2. 
1.3.2. Con polímero biodegradable y biocompatible 
1.4. Tamaños: 
1.4.1. Diámetros: 
1.4.1.1. Rama Principal 2.50 mm y Rama Lateral 2.50mm. 
1.4.1.2. Rama Principal 3.00 mm y Rama Lateral 2.50mm. 
1.4.1.3. Rama Principal 3.50 mm y Rama Lateral 2.50mm. 
1.4.1.4. Rama Principal 3.50 mm y Rama Lateral 3.00mm. 
1.4.1.5. Rama Principal 4.00 mm y Rama Lateral 3.50mm. 
1.4.2. Longitudes: 16mm, 19mm, 24mm ,29mm. 
1.5. Sistema de liberación: 
1.5.1. De intercambio rápido. 
1.5.2. Tipo de Balón Escalonado.
1.5.2.1. Presión nominal de 9 atm. 
1.5.2.2. Presión de ruptura: 16 atm. 
1.5.3. Compatible con guía 0.014 pulgadas. 
1.5.4. Compatible con catéter guía 5 FR. 
1.5.5. Con cuatro marcadores radiopacos de platino/Iridio. 
1.5.6. Longitud útil del catéter 142 cm. 
1.6. Estéril. 
1.7. De un solo uso 
LA UNIDAD EJECUTORA PODRA SOLICITAR LA LONGITUD y DIÁMETRO (PUNTOS 1.4.1, y 1.4.2) QUE REQUIERA
Observaciones sugeridas para el pliego de cargo:

1. Empaque individual. 

2. Debe traer impreso y visible fecha de fabricación, número de lote y vencimiento visibles. 

3. Fecha de vencimiento no menor de 18 meses. 

4. Cumplir con los estándares internacionales del aseguramiento de la calidad y comercialización.

Tipo de producto: Material e Insumos Medicoquirúrgicos- Dispositivos Médicos

Clase de riesgo: D

Nivel de atención: 3

CT o CVT: Si

Especialidad: Hemodinámica, Cardiología

Presentación: Por unidad
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