SILLA DE PROCEDIMIENTO OFTALMOLÓGICO, formulario 22918.

Descripción: Silla de procedimiento oftalmológico

Especificaciones:

- Altura mínima de entrada de 550mm.

- Altura máxima de 890mm o más.

- Ancho total incluyendo apoya brazos de 845mm o más.

- Ajuste del respaldo del asiento: ángulo de -28º a +3º.

- Sistema de ruedas fijas que puedan descender, compuesto de dos (2) ruedas fijas de 100mm de diámetro y una (1) rueda giratoria de 35mm de diámetro.

- Tapizado compuesto de textil compuesto de PVC con espuma de poliuretano (PUR). resistente al agua, repelente de suciedad.

- Peso máximo de 240kg o su equivalente en libras o más.

- Elemento de control electrónico: teclado manual, opcional teclado de pie.

- Cabezal articulado multifuncional.

Accesorios no incluidos, pero opcionales:

- Pedal de control.

- Reposacabezas multifuncional.

- Almohada interior para la cabeza.

- Soporte de montaje para accesorios con portaccesorios

- Soporte de montaje para accesorios.

- Soporte para control manual.

- Brazo para monitor giratorio, incl. soporte para suero (barra de infusión) ? 25 mm.

- Soporte para suero de acero inoxidable.

- Soporte para control manual para fijación en barra de suero.

- Barandillas laterales (derecha + izquierda) abatibles.

- Apoyabrazos acolchado con articulación universal.

- Riel norm, parte del asiento.

- Mesa para instrumentos.

- Soporte para rollo de papel.

- Rollo StayClean (rollo de papel).

- Lámina de protección para los pies.

- Cojín en forma de trapecio.

- Almohada semi redonda para apoyo de rodillas

Observaciones sugeridas para el pliego de cargo:

- Garantía de un (1) año mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de aceptación a satisfacción.

- Presentar programa de mantenimiento preventivo que brindará cada doce (12) meses o cuando lo solicite la Unidad Ejecutora, durante el período de garantía.

- Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido.

- Certificación emitida por el fabricante en donde confirmen la disponibilidad de piezas de repuestos por un periodo de 5 años mínimo

SILLA DE CIRUJANO PARA CIRUGÍA DE OFTALMOLOGÍA, formulario 22920.

Descripción: Silla de cirujano para cirugía de oftalmología

Especificaciones:

- Asiento ajustable.

- Estructura tubular de acero con recubrimiento de polvo resistente a arañazos

- Sistema de freno central sobre las cuatro (4) ruedas.

- Pedal integrado para ajustar la altura del asiento.

- Apoya brazos con altura ajustable y equipado con articulación para rotación de 360 grados.

- Capacidad máxima de peso de 150kg (o su equivalente en libras).

- Altura mínima entre 530mm a 550mm y altura máxima entre 730mm a 750mm a la rueda.

Accesorios no incluidos, pero opcionales:

- Reposabrazos con guía lineal y apertura con una sola mano

- Asientos.

- Batería

Observaciones sugeridas para el pliego de cargo:

- Garantía de un (1) año mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de aceptación a satisfacción.

- Presentar programa de mantenimiento preventivo que brindará cada doce (12) meses o cuando lo solicite la Unidad Ejecutora, durante el período de garantía.

- Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido.

- Certificación emitida por el fabricante en donde confirmen la disponibilidad de piezas de repuestos por un periodo de 5 años mínimo

Ficha técnica 40081 EQUIPO DE FACOEMULSIFICACION Y VITRECTOMIA ANTERIOR, formulario 10056.

Descripción: Para procedimientos de oftalmología.

Especificaciones:

- Controlado por microprocesadores.

Controlado por microprocesadores o sistema o cualquier otra tecnología.

- La consola debe constar con las siguientes funciones y debe tener los siguientes controles:

La consola o sistema debe constar con las siguientes funciones y debe tener los siguientes controles:

2.1. Irrigación.

2.2. Irrigación-aspiración (0-550 ó más mm. Hg).

Flujo o Aspiración y/o rango de vacío de (0-700 ó más mm.

  - Facoemulsificación 0-100%.

Facoemulsificación o rango de potencia de ultrasonido 0-100%.

  - Coagulación bipolar.

Coagulación bipolar o diatermia

  - Reflujo / - Vitrectomía anterior.

Reflujo / - Vitrectomía anterior o delantera o cortador.

  - Requerimiento eléctrico entre 110 - 120 V / 60 Hz.

Requerimiento eléctrico entre 100 - 240 V / 50-60 Hz.

- Auto diagnóstico automático al encender la unidad.

Auto diagnóstico automático o comprobación automática al encender la unidad.

- Memoria para más de 15 doctores.

Memoria para más de 15 doctores.

- Distintos niveles de alarma que permitan inhabilitar la sección que fallase siempre que esta no fuese necesaria para el funcionamiento básico.

Distintos niveles de alarma que permitan inhabilitar la sección que fallase siempre que esta no fuese necesaria para el funcionamiento básico o mensajes de precaución y alarmas y que señale los fallos de funcionamiento mediante mensajes del sistema donde se desactive la función de ultrasonido, irrigación, aspiración o diatermia.

- Debe tener pedal con control para cauterización, reflujo, irrigación, irrigación-aspiración, cortes de vitrectomía, potencia de facoemulsificación y secuencia de funciones.

Debe tener pedal para controlar o realizar las siguientes funciones: cauterización o diatermia, reflujo, irrigación, irrigación-aspiración, cortes de vitrectomía o cortador, potencia de facoemulsificación o ultrasonido, secuencia de funciones o flujo de trabajo.

- Sistema de irrigación por presión ajustada automáticamente por la unidad para ser usado por ajuste por gravedad., montado en un mástil motorizado o eléctrico de altura ajustable (soporte de gotero).

Sistema de irrigación por presión ajustada automáticamente por la unidad para ser usado por ajuste por gravedad, montado en un mástil motorizado o eléctrico de altura ajustable (soporte de gotero o botella) o sistema de intercambio de fluido sincronizado que mide directamente y controla a la par los volúmenes de infusión y aspiración en tiempo real.

- Sistema de Flujo Avanzado o Sistema de Manejo de Fluidos o turbo peristáltica, que permita realizar vitrectomia anterior.

Sistema de Flujo Avanzado o Sistema de Manejo de Fluidos o turbo peristáltica, que permita realizar vitrectomía anterior o sistema que pueda accionar neumáticamente un cortador de vitrectomía que esté conectado al cassette para aspirar el material recortado.

- Debe permitir medir el tiempo de facoemulsificación utilizado.

Debe permitir mostrar o medir el tiempo de facoemulsificación utilizado o efectivo.

- Modo de facoemulsificación lineal, fijo y pulso o burst.

Modo de control de facoemulsificación o ultrasonido lineal o fijo. Modo de operación de facoemulsificación o ultrasonido continuo, pulso o impulso, burst o ráfaga.

ACCESORIOS:

- Dos (2) piezas de mano de facoemulsificación con capacidad de usar puntas curvas o rectas.

Dos (2) piezas de mano de facoemulsificación con capacidad de usar puntas curvas o rectas

- Con capucha protectora ente 0.9 mm y 1.1 mm con capacidad de evitar el colapso súbito de la cámara anterior.

Con capucha protectora ente 0.9 mm y 1.1 mm con capacidad de evitar el colapso súbito de la cámara anterior o manguito de silicona para colocar sobre la punta de faco

- Seis (6) puntas de faco.

Seis (6) puntas de faco

- Dos (2) piezas de mano para irrigación y aspiración con puerto de 0.3mm, una recta y otra de 45 grados.

Dos (2) piezas de mano para irrigación y aspiración con puerto de 0.3mm, una recta y otra de 45 grados o piezas de mano de irrigación aspiración coaxial o bimanual.

- Dos (2) cables coaguladores bipolares.

Dos (2) cables coaguladores bipolares o cable bipolar para diatermia o sonda de diatermia.

- Cinco (5) lápices bipolares.

Cinco (5) lápices bipolares o lápices o pinzas de diatermia

- Seis (6) cassettes para segmento anterior.

Seis (6) cassettes para segmento anterior o cassette.

- Dos (2) pieza de mano de vitrectomía anterior con capacidad de corte de 0 a 400 CPM o más.

Dos (2) pieza de mano de vitrectomía anterior con capacidad de corte de iniciando entre 0 a 30 hasta 400 CPM o más

- Debe tener control remoto.

Debe tener control remoto o pantalla táctil.

Observaciones sugeridas para el pliego de cargos:

1.  Garantía de dos (2) años mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de instalación y aceptación a satisfacción.

2.  Dos (2) ejemplares del manual de operación y funcionamiento (en español.)

3.  Dos (2) ejemplares del manual de servicio técnico, debe incluir lista de partes, diagramas eléctricos y electrónicos.

4. Presentar programa de mantenimiento preventivo que brindar  cada cuatro (4) meses o cuando lo solicite la Unidad Ejecutora, durante el período de garantía.

5. Brindar entrenamiento de operación de 40 horas mínimo, programadas, al personal usuario del servicio que tendrá  a su cargo la operación del equipo: enfermeras y asistentes.

6. Brindar entrenamiento de mantenimiento y reparación de 16 horas mínimo, al personal de Biomédica.

7. Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido.

8. Certificación del fabricante en donde confirmen la disponibilidad de piezas de repuestos por un periodo de 7 años mínimo.

HOMOLOGADO EL 9-09-05