- EQUIPO DE COMPRESION NEUMATICA SECUENCIAL PARA EL TRATAMIENTO DE LINFEDEMA Y OTRAS PATOLOGIAS VASCULARES (formulario 22502)

Descripción: Dispositivo que puede proporcionar ciclos de inflado / desinflado secuenciales (de distal a proximal) con aire comprimido a presiones prescritas suministrando compresión neumática en gradiente para el tratamiento de la linfedema y los trastornos

venosos asociados.

Especificaciones:

- CONSOLA:

  - Dimensiones: 114 mm x 304 mm x 186 mm.

  - Peso: entre 1.59 kg a 1.75 kg.

  - Opción de cuatro (4) cámaras de compresión terapéutica u ocho (8) cámaras de compresión terapéutica.

  - Presión ajustable entre 10mmHg y 120 mmHg.

  - Ciclo de tiempo ajustable entre 60 y 120 segundos en intervalos de 15 segundos

  - Modos:

    - Continuo o cronometrado entre 10 -120 minutos en incrementos de 5 minutos.

    - Terapia de enfoque para tratar área de mayor atención.

    - Función de pausa.

  - Medidor de horas de uso.

  - Panel frontal:

    - Pantalla LCD táctil.

    - Puerto de barra de conector de la manga.

    - Puerto de barra del conector auxiliar.

  - Requerimientos eléctricos:

    - Fuente de alimentación: 120-240 V, 50/60 Hz.

    - Cable de alimentación eléctrica.

- MANGAS:

  - Libre de látex.

  - Material: Nylon con capa de poliuretano.

  - Tamaños de mangas de cuatro (4) cámaras:

    - Manga de brazo de 4 cámaras – Pequeña.

    - Manga de brazo de 4 cámaras – Mediana.

    - Manga de brazo de 4 cámaras – Grande.

    - Manga de hombro y brazo de 4 cámaras: pequeña, izquierda.

    - Manga de hombro y brazo de 4 cámaras: pequeña, derecha.

    - Manga de hombro y brazo de 4 cámaras - Medio, izquierdo.

    - Manga de hombro y brazo de 4 cámaras: mediana, derecha.

    - Manga de hombro y brazo de 4 cámaras: grande, izquierda.

    - Manga de hombro y brazo de 4 cámaras: grande, derecha.

    - Chaleco de cuatro (4) cámaras.

    - Manga de pierna de 4 cámaras – Mitad.

    - Manga de pierna de 4 cámaras – Pequeña.

    - Manga de pierna de 4 cámaras – Mediana.

    - Manga de pierna de 4 cámaras – Grande.

    - Manga de pierna estrecha de 4 cámaras – Pequeña.

    - Manga de pierna estrecha de 4 cámaras – Mediana.

    - Manga de pierna estrecha de 4 cámaras – Grande.

    - Manga de pierna ancha de 4 cámaras – Mitad.

    - Manga de pierna ancha de 4 cámaras – Pequeña.

    - Manga de pierna ancha de 4 cámaras – Mediana.

    - Manga de pierna ancha de 4 cámaras – Grande.

    - Manga de pierna extra ancha de 4 cámaras.

    - Manga de pierna ajustable de 4 cámaras – Mitad.

    - Manga de pierna ajustable de 4 cámaras – Pequeña.

    - Manga de pierna ajustable de 4 cámaras – Mediana.

    - Manga de pierna ajustable de 4 cámaras – Grande.

    - Manga de pierna ancha ajustable de 4 cámaras – Mitad.

    - Manga de pierna ancha ajustable de 4 cámaras – Pequeña.

    - Manga de pierna ancha ajustable de 4 cámaras – Mediana.

    - Manga de pierna ancha ajustable de 4 cámaras – Grande.

    - Manga de pierna ajustable extra ancha de 4 cámaras.

  - Tamaños de mangas de ocho (8) cámaras:

    - Manga de brazo de 8 cámaras – Pequeña.

    - Manga de brazo de 8 cámaras – Mediana.

    - Manga de brazo de 8 cámaras – Grande.

    - Manga de hombro y brazo de 8 cámaras: pequeña, izquierda.

    - Manga de hombro y brazo de 8 cámaras: pequeña, derecha.

    - Manga de hombro y brazo de 8 cámaras: mediana, izquierda.

    - Manga de hombro y brazo de 8 cámaras: mediana, derecha.

    - Manga de hombro y brazo de 8 cámaras: grande, izquierda.

    - Manga de hombro y brazo de 8 cámaras: grande, derecha.

    - Manga de pierna de 8 cámaras – Pequeña.

    - Manga de pierna de 8 cámaras – Mediana.

    - Manga de pierna de 8 cámaras – Grande.

    - Manga de pierna estrecha de 8 cámaras – Pequeña.

    - Manga de pierna estrecha de 8 cámaras – Mediana.

    - Manga de pierna estrecha de 8 cámaras – Grande.

    - Manga de pierna ancha de 8 cámaras – Pequeña.

    - Manga de pierna ancha de 8 cámaras – Mediana.

    - Manga de pierna ancha de 8 cámaras – Grande.

    - Manga de pierna extra ancha de 8 cámaras.

    - Manga de pierna ajustable de 8 cámaras – Pequeña.

    - Manga de pierna ajustable de 8 cámaras – Mediana.

    - Manga de pierna ajustable de 8 cámaras – Grande.

    - Manga de pierna ancha ajustable de 8 cámaras – Pequeña.

    - Manga de pierna ancha ajustable de 8 cámaras – Mediana.

    - Manga de pierna ancha ajustable de 8 cámaras – Grande.

    - Manga de pierna ajustable extra ancha de 8 cámaras.

    - Biopantalones – Pequeño.

    - Biopantalones – Medio.

    - Pantalón Bio – Grande.

    - Bio Abdominal - Pierna Izquierda Pequeña.

    - Bio Abdominal - Pierna Derecha Pequeña.

    - Bio Abdominal - Medio, Pierna Izquierda.

    - Bio Abdominal - Medio, Pierna Derecha.

    - Bio Abdominal - Pierna izquierda grande.

    - Bio Abdominal - Pierna derecha grande.

    - Chaleco Elite 8 Bio - Pequeño, Izquierdo.

    - Chaleco Elite 8 Bio - Pequeño, Derecho.

    - Chaleco Elite 8 Bio - Medio, Izquierdo.

    - Chaleco Elite 8 Bio - Medio, Derecho.

    - Chaleco Elite 8 Bio - Grande, Izquierdo.

    - Chaleco Elite 8 Bio - Grande, Derecho.

    - Chaleco Elite 8 con brazos bilaterales – Pequeño.

    - Chaleco Elite 8 con brazos bilaterales – Medio.

    - Chaleco Elite 8 con brazos bilaterales – Grande.

Observaciones sugeridas para el pliego de cargos:

- Garantía de tres (3) años mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de aceptación a satisfacción.

- Dos (2) ejemplares del manual de operación y funcionamiento en español.

- Un (1) ejemplar de manual de servicio técnico, debe incluir lista de partes, diagramas eléctricos y electrónicos.

- Presentar programa de mantenimiento preventivo que brindara cada seis (6) meses o cuando lo solicite la Unidad Ejecutora, durante el periodo de garantía.

- Brindar entrenamiento de operación de dieciséis (16) horas mínimo, al personal usuario del servicio que tendrá a su cargo la operación del equipo.

- Brindar entrenamiento de mantenimiento y reparación de veinticuatro (24) horas mínimo, al personal técnico de Biomédica que tendrá a su cargo el mantenimiento y reparación del equipo después de la garantía.

- Certificación del fabricante en donde confirme disponibilidad de piezas de repuestos por un periodo de siete (7) años mínimo.

- Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido.

- SISTEMA DE MEJORAMIENTO DEL FLUJO SANGUINEO PARA EL TRATAMIENTO DE INSUFICIENCIA ARTERIAL NO OCLUSIVA Y CICATRIZACION DE HERIDAS (formulario 22503)

Descripción: Dispositivo de compresión consecutiva de gradiente neumático intermitente que comprime secuencialmente, mediante el inflado y desinflado cíclico por medio de una manga, los vasos sanguíneos del pie y la pantorrilla.

Especificaciones:

- CONSOLA:

  - Dimensiones: 140 mm x 305 mm x 203 mm.

  - Peso: 3.4 kg.

  - Rango de presión: 10 – 150 mmHg.

  - Modo de operación: Continuo.

  - Ciclo de tiempo: 20 segundos.

    - Tiempo compresión: 5 seg.

    - Tiempo deflación: 15 seg.

  - Medidor de uso.

  - Panel frontal:

    - Pantalla digital.

    - Botón de encendido /apagado.

    - Botón arriba.

    - Botón abajo.

    - Cuatro (4) conectores para las mangas.

  - Requerimientos eléctricos:

    - Fuente de alimentación: 120-230 V, 50/60 Hz.

    - Cable de alimentación eléctrica.

- MANGAS

  - Libre de látex.

  - Material: Nylon con capa de poliuretano.

  - Tamaños de mangas:

    - Manga arterial para pie y pantorrilla – Estándar.

    - Manga arterial para pie y pantorrilla – Estrecha.

    - Manga para pie y pantorrilla arterial – Ancha.

Observaciones sugeridas para el pliego de cargos:

- Garantía de tres (3) años mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de aceptación a satisfacción.

- Dos (2) ejemplares del manual de operación y funcionamiento en español.

- Un (1) ejemplar de manual de servicio técnico, debe incluir lista de partes, diagramas eléctricos y electrónicos.

- Presentar programa de mantenimiento preventivo que brindara cada seis (6) meses o cuando lo solicite la Unidad Ejecutora, durante el periodo de garantía.

- Brindar entrenamiento de operación de dieciséis (16) horas mínimo, al personal usuario del servicio que tendrá a su cargo la operación del equipo.

- Brindar entrenamiento de mantenimiento y reparación de veinticuatro (24) horas mínimo, al personal técnico de Biomédica que tendrá a su cargo el mantenimiento y reparación del equipo después de la garantía.

- Certificación del fabricante en donde confirme disponibilidad de piezas de repuestos por un periodo de siete (7) años mínimo.

- Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido.

- EQUIPO DE COMPRESION NEUMATICA DISEÑADO PARA LA PREVENCION DE TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA Y TRATAMIENTO POST OPERATORIO (formulario 22504)

Descripción: Dispositivo de compresión consecutiva de gradiente neumático intermitente que permite el inflado y desinflado cíclico de las mangas estimulando el flujo de sangre y reduciendo el edema.

Especificaciones:

- . CONSOLA:

  - Dimensiones: 159 mm x 203 mm x 210 mm.

  - Peso: 2.06 kg

  - Rango de presión: 20 – 130 mmHg

  - Modo de operación: Continuo.

  - Tiempo de ciclo de 10 segundos.

  - Ciclos de tiempo de 60 segundos, consta de:

    - Modo pantorrilla (50 mmHg)

      - Inflación: 13-17 segundos.

      - Deflación: 43-47 segundos.

    - Modo pie (120 mmHg)

      - Inflación: 5—7 segundos.

      - Deflación: 53—55 segundos.

  - Capacidad de terapia en frio postoperatoria.

  - Portátil.

  - Panel frontal:

    - Botón de encendido/apagado.

    - Botón arriba.

    - Botón abajo.

    - Lectura LED.

    - Puertos de suministro de aire.

    - Puerto central (para compresión en frío posoperatoria)

  - Requerimientos eléctricos:

    - Fuente de alimentación: 120-230 V, 50/60 Hz.

    - Cable de alimentación eléctrica.

- MANGAS

  - Libre de látex.

  - Material: Nylon con capa de poliuretano.

  - Tamaños de Mangas:

    - Manga de pantorrilla bilateral.

    - Manga de pantorrilla y muslo bilateral.

    - Manga de pie bilateral.

    - Manga de talla única/ universal.

  - Mangas para terapia en frio postoperatoria:

    - Manga de rodilla con bolsa de gel removible

    - Manga de tobillo con bolsa de gel removible.

Observaciones sugeridas para el pliego de cargos:

- Garantía de tres (3) años mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de aceptación a satisfacción.

- Dos (2) ejemplares del manual de operación y funcionamiento en español.

- Un (1) ejemplar de manual de servicio técnico, debe incluir lista de partes, diagramas eléctricos y electrónicos.

- Presentar programa de mantenimiento preventivo que brindara cada seis (6) meses o cuando lo solicite la Unidad Ejecutora, durante el periodo de garantía.

- Brindar entrenamiento de operación de dieciséis (16) horas mínimo, al personal usuario del servicio que tendrá a su cargo la operación del equipo.

- Brindar entrenamiento de mantenimiento y reparación de veinticuatro (24) horas mínimo, al personal técnico de Biomédica que tendrá a su cargo el mantenimiento y reparación del equipo después de la garantía.

- Certificación del fabricante en donde confirme disponibilidad de piezas de repuestos por un periodo de siete (7) años mínimo.

- Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido.

- EQUIPO DE COMPRESION NEUMATICA SECUENCIAL CON TERAPIA EN FRIO PARA REHABILTACIÓN DE LESIONES OSTEOMUSCULARES Y TRATAMIENTO DE INSUFICIENCIA VENOSA (formulario 22505)

Descripción: Dispositivo que consiste en una bomba de compresión neumática que infla cíclicamente los segmentos de las mangas (cámaras) en secuencia desde el extremo distal hacia el tronco del cuerpo

Especificaciones:

- CONSOLA:

  - Dimensiones: 114mm x 304mm x 146mm.

  - Peso: 1.5 kg.

  - Opción de 4 cámaras de compresión terapéutica.

  - Capacidad de terapia unilateral o bilateral.

  - Presión ajustable entre 10mmHg y 120 mmHg

  - Ciclo de tiempo ajustable entre 60 y 120 segundos en incremento de 15 segundos

  - Modo de operación continuo.

  - Terapia de enfoque para tratar área de mayor atención.

  - Medidor de horas de uso.

  - Panel Frontal:

    - Indicadores LED.

    - Pantalla LED.

    - Botón de arriba.

    - Botón abajo.

    - Botón de ajuste.

    - Botón de encendido/apagado.

    - Botón de reproducir/pausar.

    - Puerto de barra de conector de prendas.

    - Puerto de barra de conector auxiliar.

  - Requerimientos eléctricos:

    - Fuente de alimentación: 120-240 V, 50/60 Hz.

    - Cable de alimentación eléctrica.

- MANGAS.

  - Libre de látex.

  - Material: Nylon con capa de poliuretano.

  - Tamaños:

    - Manga de pierna ajustable de 4 cámaras – Media.

    - Manga de pierna ajustable de 4 cámaras – Grande.

    - Manga de pierna ajustable de 4 cámaras – Mediana.

    - Manga de pierna ajustable de 4 cámaras – Pequeña.

    - Respaldo de 4 cámaras.

    - Inserto Biocryo trasero de 4 cámaras.

    - Codo de 4 cámaras.

    - Inserto Biocryo de codo de 4 cámaras.

    - Mano/Muñeca de 4 cámaras.

    - Inserto Biocryo de 4 cámaras para mano/muñeca.

    - Hombro aislado de 4 cámaras.

    - Inserto Biocryo de hombro de 4 cámaras.

    - Tobillo de 4 cámaras.

    - Inserto Biocryo de tobillo de 4 cámaras.

    - Rodilla de 4 cámaras.

    - Inserto Biocryo de rodilla de 4 cámaras.

    - Inserto de gel Biocryo – Grande.

    - Inserto de gel Biocryo – Mediano.

    - Inserto de gel Biocryo – Pequeño.

    - Manga de pierna angosta de 4 cámaras – Grande.

    - Manga de pierna angosta de 4 cámaras – Mediana.

    - Manga de pierna angosta de 4 cámaras – Pequeña.

    - Manga de brazo de 4 cámaras – Grande.

    - Manga de brazo de 4 cámaras – Mediana.

    - Manga de brazo de 4 cámaras – Pequeña.

    - Manga de brazo y hombro de 4 cámaras - Grande, izquierda.

    - Manga de 4 cámaras para brazo y hombro - Grande, derecha.

    - Manga de brazo y hombro de 4 cámaras: mediana, izquierda.

    - Manga de brazo y hombro de 4 cámaras: mediana, derecha.

    - Manga de brazo y hombro de 4 cámaras - Pequeña, izquierda.

    - Manga de brazo y hombro de 4 cámaras - Pequeña, derecha.

    - Manga de pierna de 4 cámaras – Mediana.

    - Manga de pierna de 4 cámaras – Grande.

    - Manga de pierna de 4 cámaras – Mediana.

    - Manga de pierna de 4 cámaras – Pequeña.

    - Chaleco de 4 cámaras.

    - Manga de pierna ancha de 4 cámaras – Media.

    - Manga de pierna ancha de 4 cámaras – Grande.

    - Manga de pierna ancha de 4 cámaras – Mediana.

    - Manga de pierna ancha de 4 cámaras – Pequeña.

    - Manga de pierna ancha ajustable de 4 cámaras – Mitad.

    - Manga de pierna ancha ajustable de 4 cámaras – Grande.

    - Manga de pierna ancha ajustable de 4 cámaras – Mediana.

    - Manga de pierna ancha ajustable de 4 cámaras – Pequeña.

    - Manga de pierna ajustable extra ancha de 4 cámaras.

    - Manga de pierna extra ancha de 4 cámaras.

Observaciones sugeridas para el pliego de cargos:

- Garantía de tres (3) años mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de aceptación a satisfacción.

- Dos (2) ejemplares del manual de operación y funcionamiento en español.

- Un (1) ejemplar de manual de servicio técnico, debe incluir lista de partes, diagramas eléctricos y electrónicos.

- Presentar programa de mantenimiento preventivo que brindara cada seis (6) meses o cuando lo solicite la Unidad Ejecutora, durante el periodo de garantía.

- Brindar entrenamiento de operación de dieciséis (16) horas mínimo, al personal usuario del servicio que tendrá a su cargo la operación del equipo.

- Brindar entrenamiento de mantenimiento y reparación de veinticuatro (24) horas mínimo, al personal técnico de Biomédica que tendrá a su cargo el mantenimiento y reparación del equipo después de la garantía.

- Certificación del fabricante en donde confirme disponibilidad de piezas de repuestos por un periodo de siete (7) años mínimo.

- Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido.

- VENDAJE DE COMPRESION SEMIRIGIDO DE ALGODON PARA TRATAMIENTO DE AFECCIONES VENOSAS (formulario 22506)

Descripción: Vendaje de compresión inelástico de algodón, impregnada con oxido de zinc y calamina

Especificaciones:

1. Vendaje:

1.1. Compuesto de algodón 100%.

1.2. Impregnada en Óxido de Zinc, Calamina, gelatina, urea, glicerina, silicato de magnesio y aluminio, propilparabeno, sorbitol y agua.

1.2.1 Contenido de Oxido de Zinc de la venda de 3.5% - 5%.

1.3 Semirrígido e inelástico.

1.4 Libre de látex.

2. No estéril.

4. Tamaños:

4.1.  10 cm x 7 mt (3" X 10 YDS)

4.2. 10 cm x 10 mt (4" X 10 YDS)

5. Descartable.

Observaciones:

- Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen.

- Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

- VENDA DE ALGODON DE CORTA EXTENSIBILIDAD (formulario 22507)

Descripción: Vendaje de compresión 100% algodón de corto estiramiento.

Especificaciones:

1.	Venda:

1.1	100% algodón.

1.2	Tejido con poca elasticidad.

1.3	Con presión consistente.

1.4	Compresión de 40 mmhg

2.	Libre de látex.

3.	Sólo se estira un 90% o menos que su largo.

4.	Permeable al aire.

5.	Vida Útil: 5 años.

6.	Baja presión con la extremidad en reposo.

7.	Alta presión con la extremidad en trabajo.

8.	No estéril.

9.	Tamaños:

9.1	8 cm x 5 mt.

9.2	10 cm x 5 mt.

Observaciones:

- Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen.

- Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

- CALCETIN COMPRESIVO DOBLE CAPA (formulario 22508)

Descripción: CALCETIN COMPRESIVO DOBLE CAPA. SISTEMA DE COMPRESION 2 EN 1 PARA EL TRATAMIENTO DE ULCERAS VENOSAS

Especificaciones:

- Calcetín.

  - Primera capa o capa interna:

    - Calcetín para uso durante 24h.

    - Cuenta con dos unidades de capa interna.

  - Segunda capa o capa externa:

    - Calcetín con cierre para uso durante el día.

- Ambos otorgan una compresión nominal de 40 mmhg.

- Composición:

  - Calcetín de compresión interna: 79% poliamida; 16% elastano; 5% seda.

  - Media de compresión externa: 76% poliamida; 24% elastano.

- Tamaños:

  - Pequeño.

  - Mediano.

  - Grande.

  - Extragrande.

  - Extra Extragrande.

- Cierre de la capa externa ubicado en el lado derecho o izquierdo.

- Duración mínima de 6 meses.

- No estéril.

- Vigencia de 3 años.

- Lavable.

Observaciones:

- Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen.

- Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.