MONITOR DE SATURACIÓN REGIONAL (RSO2) PORTÁTIL (formulario 22501).

Descripción: Sistema de monitorización portátil que proporciona indicaciones continuas y no invasivas de los cambios en la saturación regional de oxígeno en sangre (rSO2) en tejidos cerebrales y somáticos para pacientes adultos, pediátricos y neonatales.

Especificaciones Técnicas:

Monitor (Características)

- Monitor tipo Tablet.

- Fácil de transportar con el paciente.

- Peso no mayor a 2.8 lb

- Tamaño de pantalla 25.7cm o 10.1 pulg. (No mayor a 15 pulgadas)

- Tipo de pantalla TFT LCD multitáctil

- Pantalla con Capacidad de ser proyectada.

- Resolución 1280 × 800 píxeles

- Con un puerto USB 3.0 y un puerto USB 2.0.

- Tres Indicadores del monitor: encendido/batería, actividad del disco duro, conexión inalámbrica)

- Batería tipo Ion de litio

- Tiempo de funcionamiento con batería no menor a 1 hora en condiciones normales de monitorización

- Alimentación 100 VCA a 240 VCA ± 10 %, Frecuencia de entrada 50 Hz a 60 Hz

Características

- Sensor con cuatro Longitudes de ondas desde 700 a 900nm.

- Ponderación arterial/venosa de 25/75

- Permite fijar los valores basales de todos los sensores de manera simultánea o individual.

- Fijación de los valores basales:

  - Automático 5 minutos después de iniciada la monitorización.

  - Manual o activa.

- Con Límite superior de alarma de rSO2 con intervalo entre 20% y 95%.

- Con Limite inferior de alarma manual o automático.

  - MANUAL con intervalo de 15% a 90%.

  - Automático con intervalo -30% a-5%.

- Permite el cálculo de la Saturación Cumulativa por debajo del umbral (ABC):

  - Valores actuales de rSO2.

  - Totales actuales del área bajo la curva (ABC).

  - Hora de inicio de ABC.

  - Tipo de umbral de ABC.

  - Umbral Actual ABC.

- Identificación del sensor y detección de sensor apagado

- Con capacidad de recordar:

  - Últimos sensores conectados.

  - Ubicación asignada al sensor.

  - Últimos valores Basales registrados.

- Con Capacidad de Registrar Eventos.

- Con lista de eventos predeterminados.

  - Que permita modificar la lista de eventos antes y durante los casos.

- Que registre automáticamente los datos de tendencia cada 5 segundos y almacenamiento hasta 30 días.

- Con capacidad de exportar varios casos o uno en concreto desde el historial clínico a un dispositivo USB.

- Con capacidad de Visualizar las pantallas del monitor de paciente en un monitor externo a través de un puerto VGA

- Que permita la Transmisión de datos del sistema de monitorización a dispositivos externos a través del puerto serie.

ACCESORIOS:

Estación de conexión

- Estación de conexión Tipo VESA™*con puertos USB, serie (RS-232) y VGA.

- Soporte de mesa

- Indicador de alimentación AC

- Cable eléctrico con longitud no menor 2,5 m.

- Preamplificador (2)

- Cable reutilizable (4)

- Con Indicadores de conexión del cable reutilizable de sensor

- Cable reutilizable de sensor.

Sensores

- Sensores para paciente adulto o pediátrico o neonatal, la unidad ejecutora solicitara el tipo de sensor que requiera.

  - Adulto: >40kg,

  - Pediátrico: 5-40kg,

  - Neonatal:<5kg

- Desechable

- Libre de Látex y DEHP

- Biocompatible.

- Sensor con diseño para mejorar la adhesión.

- Para colocación cerebral y/o somática

- El sensor está equipado con iodos emisores de luz (LED) que emite luz cercana al infrarrojo y dos detectores que detectan la luz reflejada.

- Con validación de fabrica para el uso conjunto con sensores BIS ™.

Accesorios:

- (1) Soporte

- (2) Preamplificadores

- (4) Cable de interfase reutilizable

- (1) Cable de corriente AC

- (20) sensores adulto, pediátrico o neonatal

- (1) Estacion de Carga

LA UNIDAD EJECUTORA ESPECIFICARÁ LOS ACCESORIOS Y LA CANTIDAD QUE REQUIERAN Y PUEDEN SER ADQUIRIDOS CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA.

Observaciones:

- Garantía de dos (2) años mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de aceptación a satisfacción, que incluya las actualizaciones de los programas y todas las calibraciones que se requieran.

- Dos (2) ejemplares del manual de operación y funcionamiento en español.

- Un (1) ejemplar de manual de servicio técnico, debe incluir lista de partes, diagramas eléctricos y electrónicos

- Presentar programa de mantenimiento preventivo que brindara cada seis (6) meses o cuando lo solicite la Unidad Ejecutora, durante el periodo de garantía.

- Brindar entrenamiento de operación de 16 horas mínimo, al personal usuario del servicio que tendrá a su cargo la operación del equipo.

- Brindar entrenamiento de mantenimiento y reparación de 24 horas mínimo, al personal técnico de Biomédica que tendrá a su cargo el mantenimiento y reparación del equipo después de la garantía.

- Certificación del fabricante en donde confirme disponibilidad de piezas de repuestos por un periodo de 7 años mínimo.

- Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido.